技术参数

|  |  |
| --- | --- |
| 项目编号 | 2022-JKMKQY-W1010-15 |
| 货物名称 | 手动轮转式切片机 |
| 设备数量 | 2 | ■进口 □国产 |
| 最高投标限价 | 30万元人民币（免税） |
| **设备功能要求** |
| 功能：用于石蜡包埋组织的精准切片用途：适用于 H&E、IHC 和分子技术的石蜡切片 |
| **软硬件配置清单（单台配置）** |
| 序号 | 描述 | 数量 |
| 1 | 石蜡切片机主机 | 1台 |
| 2 | 废屑槽（带刷子） | 1套 |
| 3 | 维护工具 | 1套 |
| 4 | 使用说明书 | 1册 |
| 5 | 刀片 | 5盒 |
| **技术参数要求** |
| 序号 | 指标名称 | 技术参数 |
| 1 | **#**切片厚度 | 1-60um，切片门厚度可设置 |
| 2 | **#**样品头定位 | 带有零位精准定位系统 |
| 3 | 样本定位 | 水平±8°，垂直±8° |
| 4 | 样本水平进样 | ≥24 mm |
| 5 | 样品垂直距离 | ≥70 mm |
| 6 | 样本回退范围 | ≥40 um，可关闭 |
| 7 | **#**最大样本 | ≥55 mm×50 mm×30 mm |
| 8 | **#**手轮 | 手轮有2个独立的安全锁定系统；粗修轮用户可自选转动方向 |
| 9 | ★刀架 | 二合一刀架，具备侧向移动功能，充分利用刀片全长 |
| 10 | ★退刀器 | 配备退刀器及安全护手，方便换取刀片并保障操作安全 |
| 11 | 废屑槽 | 可拆卸式废屑槽，便于清理 |
| 12 | **#**修块厚度 | 可选10µm和30µm，也可关闭 |
| 13 | **★**配置 | 配套刀片5盒、带刷子废屑槽（刷子粗细各1个） |
| **售后服务要求(每一项都是“★”)** |
| 1 | 质保期 | 3年 |
| 2 | 备件库 | 西安有备件库 |
| 3 | 维修站 | 西安有维修站 |
| 4 | 收费标准 | 质保期外维修只收取配件费用，对配件进行报价，并承诺价格为全国最低价(附承诺函) |
| 5 | 培训支持 | 将免费进行全面的现场技术操作培训，直到所有参加的培训人员能独立熟练操作使用机器 |
| 6 | 维修响应 | 4小时内响应，24小时内到达客户现场 |
| 7 | 到货时间 | 签订正式合同后30天之内 |

说明: 功能要求、配置清单为必备要求，从功能角度提出；技术参数应体现设备档次要求，参数中区分“★”、“**＃**”参数，其中“★”参数为核心参数，为必须满足参数；“**＃**”参数为重要参数，在采购评审中分值较高。售后服务要求尽量填写，没有要求的可不填。