## 1.监护仪
“监护仪”技术参数
项目编号：2022-JKMTDY-W1084 |  | 数量：5
国别：进口 |  | 预算金额（万元）：17.5
设备技术参数要求
序号 | 指标名称 | 技术参数
1 | 硬件 | ★1.1 整机原装进口：包括所带配件
★1.2 操作方式：全屏幕触摸操作
1.3 主机结构：主机显示一体化设计，整机无风扇设计
1.4 ≥8.4寸TFT医用级原装显示器，分辨率≥800X600
1.5 成人、儿童、新生儿专用监护模式
1.6 可通过标准网络接口实现中央监护功能
★2 | 心电 | 标配12导心电；心率：20～300，心律失常分析12导ST段分析
3 | 呼吸 | 呼吸监测功能:阻抗式呼吸测量.
4 | 血氧饱和度 | 4.1 标配抗低灌注，防运动血氧饱和度测量技术，配件为软硅胶设计适合佩带，测量范围：0～100%
★4.2 可监测灌注指数( Perf )显示
5 | 无创血压 | 无创血压测量: 舒张压；收缩压；平均动脉压
6 | 显示界面 | 6.1 可自定义屏幕显示方式≧ 20种，波形和数值的大小、位置任意调节
6.2 波形冻结功能，可分别冻结单个波形，不影响其他实时波形的显示和全部参数的报警
6.3 需具备大字显示和分屏显示
6.4 需具备水平趋势图、波形及数字同屏幕显示功能
7 | 趋势 | 48小时数据趋势及图形趋势，最小时间间隔≤12秒
★8 | 袖带 | 每台共配成人袖带1副，儿童袖带1副
★9 | 售后 | 整机免费质保3年

## 2.心电监护仪
“心电监护仪”技术参数
项目编号：2022-JKMTDY-W1087 |  | 数量：8
国别：进口 |  | 预算金额（万元）：28
设备技术参数要求
序号 | 指标名称 | 技术参数
1 | 硬件 | ★1.1 整机原装进口：包括所带配件
★1.2 操作方式：全屏幕触摸操作
1.3 主机结构：主机显示一体化设计，整机无风扇设计
1.4 ≥8.4寸TFT医用级原装显示器，分辨率≥800X600
1.5 成人、儿童、新生儿专用监护模式
1.6 可通过标准网络接口实现中央监护功能
★2 | 心电 | 标配12导心电；心率：20～300，心律失常分析12导ST段分析
3 | 呼吸 | 呼吸监测功能:阻抗式呼吸测量
4 | 血氧饱和度 | 4.1 标配抗低灌注，防运动血氧饱和度测量技术，配件为软硅胶设计适合佩带，测量范围：0～100%
★4.2 可监测灌注指数( Perf )显示
5 | 无创血压 | 无创血压测量: 舒张压；收缩压；平均动脉压
6 | 显示界面 | 6.1 可自定义屏幕显示方式≧ 20种，波形和数值的大小、位置任意调节
6.2 波形冻结功能，可分别冻结单个波形，不影响其他实时波形的显示和全部参数的报警
6.3 需具备大字显示和分屏显示
6.4 需具备水平趋势图、波形及数字同屏幕显示功能
7 | 趋势 | 48小时数据趋势及图形趋势，最小时间间隔≤12秒
★8 | 袖带 | 每台共配成人袖带1副，儿童袖带1副
★9 | 售后 | 整机免费质保3年

## 3.充气防褥疮床垫
“充气防褥疮床垫”技术参数
项目编号：2022-JKMTDY-W1121 |  | 数量：2
国别：进口 |  | 预算总额（万元）：10
设备技术参数要求
序号 | 指标名称 | 技术参数
1 | 床垫尺寸 | 充气床垫长度≥2000，宽度≥860，厚度≥230mm；
#2 | 床垫设计 | 充气床垫采用双层气垫设计，分为上下两层气室；三气囊设计，规律的气囊交替充气和排气，一个循环时间≤8分钟；
3 | 充气压力 | ≤0.015mpa
★4 | 充气时间 | 床垫充气时间≤15分钟
#5 | 特殊功能 | 具有心肺复苏功能（CPR），一键按动即可使床垫系统迅速排气，并伴随声光报警，放气时间≤30秒；
#6 | 充气模式 | 充气床垫系统需具有三种充气模式：交变压力治疗模式、最大充气模式和持续低压模式
#7 | 床罩使用材料 | 配有防水床罩，床罩配有拉链，可拆卸床套清洗，床罩采用双向拉伸材料制成；
★8 | 快速放气 | 快速放气阀，气囊在30s内排空
★9 | 最大承重 | 充气床垫最大载重≥250kg
#10 | 断电时间 | 充气床垫系统需具有断电保护功能，在充气床垫系统出现没有电源供电或电源故障时，床垫仍能够保持充气状态24小时；
#11 | 工作噪音 | 一体式充气泵系统正常工作时，噪音≤50分贝
12 | 调节功能 | 充气床垫系统需具备手动调节床垫充气压力功能，具有五档可调
#13 | 充气泵要求 | 配有一体式充气泵系统，充气泵集成控制系统；
14 | 故障提示 | 具有故障报警和保养报警功能，并有指示灯显示；
★15 | 售后 | 整机及其配件终身质保三年

## 4.心电监护仪
“心电监护仪”技术参数
项目编号：2022-JKMTDY-W1180 |  | 数量：4
国别： | 进口 | 预算总额（万元）：14
设备技术参数要求
序号 | 指标名称 | 技术参数
★1 | 品牌 | 整机原装进口：包括所带配件。
★2 | 操作方式 | 全屏幕触摸操作；
3 | 主机结构 | 主机显示一体化设计，整机无风扇设计；
4 | 显示器 | ≥8.4寸TFT医用级原装显示器，分辨率≥800X600；
5 | 监护模式 | 成人、儿童、新生儿专用监护模式
6 | 网络接口 | 可通过标准网络接口实现中央监护功能
7 | 心电 | ＃标配12导心电；心率：20～300，心律失常分析12导ST段分析
8 | 呼吸 | 呼吸监测功能:阻抗式呼吸测量.
9 | 血氧饱和度 | 9.1 标配抗低灌注，防运动血氧饱和度测量技术，配件为 软硅胶设计适合佩带，测量范围：0～100%，
★9.2 可监测灌注指数( Perf )显示
9.3 可配同品牌一次性血氧探头，保证测量数据准确性
12 | 无创血压 | 无创血压测量: 舒张压；收缩压；平均动脉压
13 | 显示界面 | 13.1 可自定义屏幕显示方式≧ 20种，波形和数值的大小、位置任意调节
13.2 波形冻结功能，可分别冻结单个波形，不影响其他实时波形的显示和全部参数的报警
13.3 需具备大字显示和分屏显示
13.4 需具备水平趋势图、波形及数字同屏幕显示功能
14 | 趋势 | 48小时数据趋势及图形趋势，最小时间间隔≤12秒
＃15 | 功能扩展 | 可升级双屏双控及网络信息功能，双屏双控功能，独立19寸彩色TFT医用显示器,中文界面,可与监护仪主机显示不同界面,通过触摸屏,鼠标,键盘独立操作，双屏显示所连接监护仪的监护数据、报警、趋势回顾等，自定义界面，通过网络连接实时访问HIS、PACS、LIS等检查数据
★16 | 售后 | 整机免费质保3年

## 5.多功能监护仪
“多功能监护仪”技术参数
项目编号：2022-JKMTDY-W1184 |  | 数量：3
国别： | 进口 | 预算总额（万元）：48
设备技术参数要求
序号 | 指标名称 | 技术参数
1 | 主机功能 | ★1.1 整机原装进口，模块化、插件式监护仪。采用金属外壳、无风扇设计。
＃1.2 共有≥5种科室软件包，各科室软件包均具备≥8套用户自定义情景模式，每套模式下可配置6种用户自定义显示页面。（提供工作界面截屏证明）
★1.3 显示屏：≥15英寸彩色液晶显示器，触摸屏操作。
1.4 采用组合参数模块与单参数模块复合设计，可在开机状态下自由组合装卸，不影响其他监测.
＃1.5 同屏显示波形通道数≥8，参数窗口 ≥16。可自定义各参数波形颜色及数字位置，窗口大小可调节。
1.6 四级文字和三级声、光报警，提供≥10分钟报警趋势显示，报警可自动记录。
1.7 具有高清分屏显示功能，且分屏可独立操作，并具有文字、光报警提示。
1.8 在显示实时波形和数据的同时，可同屏显示长达72小时数字趋势。
＃1.9 具有屏幕快照功能，可存储≥400张长达15秒波形数据。（提供产品技术白皮书证明）
1.10 具有药物计算、血流动力学计算、心排量计算、麻醉药物成分计算功能。
2 | 监测功能 | ★2.1 标配参数： ECG、心率、脉率、SpO2脉搏血氧饱和度、NIBP无创血压、呼吸、双部位体温、双部位有创压力。（所有标配参数可同屏显示）
＃2.2 扩展参数： SvO2混合静脉血氧饱和度、ScvO2中心静脉血氧饱和度、EtCO2呼吸末二氧化碳、Spirometry肺功能（呼吸力学）、Entropy熵指数、PiCCO2、BIS双频指数、EEG脑电、AFP听觉诱发电位、≥六部位IBP有创压力、≥四部位TEMP体温。（提供产品注册证证明）
3 | 心电监测 | ★3.1 心电导联：同步采集12导联心电波形，并出具报告；（提供第三方证明材料或白皮书）
3.2 具备智能导联脱落监测功能，个别导联脱落的情况下仍能保持监护
＃3.3 具备同步多导联心律失常分析≥3导联功能，同时分析多个心电导联，个别导联干扰情况下仍能准确监测。（提供技术白皮书证明）
＃3.4 12导联心电分析算法通过FDA认证（提供FDA认证证明）
3.5 具备房颤检测分析、自动识别、报警及房颤趋势图；
＃3.6 具备急性心肌缺血预测评分分析程序；（提供注册证证明）
3.7 具备性别特异性分析；（提供第三方认证的白皮书证明）
3.8 具备年龄特异性分析。（提供第三方认证的白皮书证明）
3.9 三级ECG滤波方式：监测滤波(0.5~40Hz)、ST滤波（0.05 to 30 Hz）、诊断滤波(0.05~150Hz)
＃3.10 自动实时的12导联ST段分析，按解剖部位分区显示ST段复合波和数值及其变化趋势图，可动态观察ST段变化趋势及心肌缺血定位；（提供产品应用截图证明）
#3.11 测量ST段所需的ISO等电位点、J点及J后点均可调节
4 | 无创血压监测 | ★4.1 测量技术： 采用双管路双脉冲步进式放气振荡法，要求采用双管路袖带测量。（提供产品应用样图证明）
4.2 测量模式：手动、自动、连续。
4.3 测量范围：成人：25 ~ 260 mmHg 或大于此范围；儿童：25 ~ 190 mmHg 或大于此范围；新生儿：15 ~ 140 mmHg 或大于此范围。
5 | 脉搏血氧饱和度监测 | ★5.1 抗运动干扰、防低灌注。探头可用消毒液清洗浸泡消毒（提供说明书证明）
5.2 测量和显示范围：0 ~ 100 %；
★6 | 双有创压力与双体温 | 6.1 双体温要显示体温差（提供产品应用界面截图证明）
6.2 监测有创压力的同时可提供收缩压变异率（SPV）和脉压变异率（PPV）等参数。（提供产品应用界面截图证明）
★7 | 配置 | 每台配儿童、成人无创袖带各2套（每套包括上、下肢）
★8 | 售后 | 8.1主机保修期3年； 8.2在西安有注册的厂家售后服务分公司并提供工商资质证明。