2022-JK17-W3001

| 项目编号 | 2022-JK17-W3001 |
| --- | --- |
| 项目名称 | 静脉腔内射频闭合发生器 |
| 数量 | 1台 | (国产 □进口 |
| 最高投标限价 | 30.00万元 |
| 设备功能要求 |
| 射频发生器提供、测量和显示射频输出功率、负载阻抗和已用的射频递送时间。发生器还可与导管中的传感器配合，在射频递送期间提供持续的测量温度显示。主要用于下肢大隐静脉曲张的治疗（限于浅静脉及其交通支）。 |
| 软硬件配置清单 |
| 序号 | 描述 | 数量 |
| 1 | 射频主机 | 1台 |
| 2 | 配套软件 | 1套 |
| 3 | 蠕动泵 | 1台 |
| 技术参数要求 |
| 序号 | 指标名称 | 技术参数 |
| 1 | 射频主机 | 发热原理 | 射频（RF）能量发热 |
| #2 |  | 射频基频 | 射频信号的基频≧400kHz |
| ★3 |  | 适应症 | 用于下肢大隐静脉曲张的治疗（限于浅静脉及其交通支） |
| 4 |  | 用途 | 射频发生器提供、测量和显示射频输出功率、负载阻抗和已用的射频递送时间。发生器还可与导管中的传感器配合，在射频递送期间提供持续的测量温度显示 |
| 5 |  | 电源 | 使用 100 VAC 到 240 VAC、50 Hz 到 60 Hz 范围的 300 VA 已接地的医院级交流电源 |
| 6 |  | 设备类型 | 在使用期间可承受应用外部除颤器 |
| #7 |  | 电气安全 | 经过全面的隔离、泄露和接地测试，符合 IEC 60601-1 和 IEC 60601-2-2 标准。设备具备电磁兼容性 (EMC)和抗电磁干扰(EMI测试)，每次启动期间执行内部参数的校准。可实时显示温度测量、功率输出和阻抗测量的变化 |
| #8 |  | 屏幕 | ≧6英寸LCD触摸屏，可控制发生器的所有功能 |
| 9 |  | 显示区域 | 屏幕具有数据显示区域（温度、功率、阻抗和时间的测量值）和操作信息区域（确认信息；提示信息；说明；以及错误信息） |
| 10 |  | 治疗就绪屏幕显示功能 | 连接静脉腔内射频闭合导管后屏幕数据显示区域会显示 ① 导管温度：指示导管的当前温度 ② 治疗时间：以倒计时方式指示当前射频治疗的时间量 ③ 导管标识符：显示导管类型 ④ 射频就绪图标：指示发生器是否已准备好开始射频治疗 ⑤ 射频功率：指示已有效应用于导管的射频功率 ⑥ 治疗摘要：指示自重置、开机或更换导管以来的总时间和治疗周期数 ⑦ 数据指示：说明SD卡已插入 ⑧ 导管阻抗：指示所连接的导管的当前阻抗 |
| #11 |  | 量表数据显示功能 | 量表用于指示测量的参数以及导管参数（温度、阻抗和射频功率）是否在可接受的范围以内。不同颜色显示提示安全范围，并鸣响提示 |
| 12 |  | 最大输出范围 | 静脉腔内射频闭合导管最大电压（电压峰值）≤206Vpeak；最大功率输出对应的有功负载为（45-470）Ω；最大功率≤40W |
| 13 |  | 静脉腔内射频闭合导管的功能极限 | 温度：（10-130）℃；阻抗：（5-1999）Ω |
| #14 |  | 激活时间 | ≦6秒 |
| #15 |  | 数据记录功能 | 存储卡（USB 设备和 SD 卡）可以存储近期治疗过程数据和记录发生器错误；提供SD卡 |
| 16 |  | 报警 | 声音信号报警功能，错误代码显示功能、故障排除操作指示 |
| 17 |  | 设置功能 | 系统语言、日期、时间、显示亮度、音量等可设置 |
| ★18 |  | 资质认证 | 具有CE认证或ISO认证或FDA认证 |
| ★19 | 软硬件配置清单 | 射频主机 1台 配套软件 1套 蠕动泵 1台 |
| 配套耗材（试剂）参数要求 |
| 序号 | 耗材名称 | 所需耗材（试剂）最高限价（元/人份） | 耗材年预估量 | 年使用金额（元） |
| 1 | 静脉腔内射频闭合导管 | 9500元/人份 | 20 | 190000元/年/台 |
| 合计 | 5*190000元/年/台 |
| 售后服务要求（每一项都是“★”） |
| 1 | 质保期 | 整机质保≧5年 |
| 2 | 备件库 | 厂家或供应商国内有备件库 |
| 3 | 维修站 | 厂家或供应商国内有维修站 |
| 4 | 收费标准 | 质保期后，专用配件折扣优惠政策 |
| 5 | 培训支持 | 现场操作培训，24小时故障无法修复提供备用机 |
| 6 | 维修响应 | 维修响应≤2小时，到场时间≤24小时 |
| 7 | 到货时间 | 合同签订后15个工作日 |
| 需求科室负责人 |  | 机关业务部门 |  |
| 专家组 |  |

说明: 功能要求、配置清单为必备要求，从功能角度提出；技术参数应体现设备档次要求，参数中区分“★”、“＃”参数，其中“★”参数为核心参数，为必须满足参数；“＃”参数为重要参数，在采购评审中分值较高。售后服务要求尽量填写，没有要求的可不填。