技术参数

| 设备名称 | 全自动微生物培养系统 |
| --- | --- |
| 预算金额 | 49.00万人民币 | 设备数量 | 1套 |
| 是否必须 进口 | ☑是 □否 | 是否免税 （进口设备填写） | □是 ☑否 |
| 设备功能要求 |
| 临床上用于对人体血液以及无菌体液样本进行微生物培养和连续监测。 |
| 软硬件配置清单 |
| 序号 | 描述 | 数量 |
| 1 | 培养模块 | 1套 |
| 2 | 控制模块 | 1套 |
| 3 | 主机软件套装 | 1套 |
| 4 | 维护工具 | 1套 |
| 5 | 电脑系统软件 | 1套 |
| 6 | 转换插头 | 1套 |
| 7 | 品牌电脑 | 1套 |
| 8 | 不间断电源（供电时长≥30min） | 1台 |
| 技术参数要求 |
| 序号 | 指标名称 | 技术参数 |
| 1 | 国际认可 | 仪器及培养瓶通过美国药品食品管理局（FDA）认证和国内SFDA批文 |
| ＃2 | 容量 | ≥360瓶 |
| ★3 | 检测原理 | 化学显色法或荧光法 |
| 4 | 检测周期 | 非侵入式连续自动检测、10min监测1次 |
| 5 | 报警方式 | 阳性瓶报警采用声音、图形、曲线显示等多种方式 |
| 6 | 检测范围 | 可检测临床血液及体液标本 |
| 7 | 培养瓶类型 | 有需氧、厌氧、小儿、中和抗菌药物瓶等多种类型 |
| 8 | 培养瓶放置 | 任意位置放置 |
| 9 | 延迟放入 | 具有延迟放入功能 |
| 10 | 具有匿名瓶功能，允许事后补录信息 | 具备 |
| 11 | 重新输入 | 仪器具备重新输入功能；培养瓶拿出后若干小时内再放入，相关数据不丢失，可以继续检测 |
| 12 | 触摸屏 | 触摸屏操作，操作过程便捷快速 |
| ＃13 | 具有扩容能力 | 可根据用户要求加装培养箱 |
| #14 | 软件连接 | 可与微生物实验室质谱、鉴定及药敏等仪器信息管理软件连接，可统计血培养瓶平均报阳时间和卸瓶时间；可实现血培养的全程监测,并主动提示延误血瓶状态 |
| ★15 | 连接院内网 | 免费与医院LIS系统连接 |
| ★16 | 软硬件配置 | 培养模块 1套 2.控制模块 1套 3.主机软件套装 1套 4.维护工具 1套 5.电脑系统软件 1套 6.转换插头 1套 7.品牌电脑 1套 8.不间断电源（供电时长≥30min） 1台 |
| 配套耗材（试剂）参数要求 |
| 序号 | 试剂名称 | 规格 | 所需耗材（试剂）最高限价（元/人份） | 耗材年预估量 | 年使用金额（元） |
| 1 | 成人需氧培养瓶 | 1瓶/人份 | 55元/人份 | 7500人份/年 | 412500元/年/台 |
| 2 | 成人厌氧培养瓶 | 1瓶/人份 | 55元/人份 | 7500人份/年 | 412500元/年/台 |
| 3 | 儿童培养瓶 | 1瓶/人份 | 55元/人份 | 1500人份/年 | 82500元/年/台 |
| 4 | 真菌/分枝杆菌培养瓶 | 1瓶/人份 | 55元/人份 | 2000人份/年 | 110000元/年/台 |
| 5年耗材合计 | 5*1017500元/年/台 |
| 售后服务要求（每一项都是“★”） |
| 1 | 质保期 | 整机质保≧5年 |
| 2 | 备件库 | 供应商在西安设有备件库 |
| 3 | 维修站 | 供应商在西安设有维修机构 |
| 4 | 收费标准 | 质保期外免人工费，专用配件成本费供应，耗材折扣优惠政策 |
| 5 | 培训支持 | 厂家提供技术支持，提供系统培训，48小时故障无法修复提供备用机 |
| 6 | 维修响应 | 响应时间≤2小时，到达现场时间≤24小时 |
| 7 | 到货时间 | 合同签订后14天 |

说明: 功能要求、配置清单为必备要求，从功能角度提出；技术参数应体现设备档次要求，参数中区分“★”、“＃”参数，其中“★”参数为核心参数，为必须满足参数；“＃”参数为重要参数，在采购评审中分值较高。售后服务要求尽量填写，没有要求的可不填。