技术参数

| 设备名称 | 微生物鉴定及药敏分析仪 |
| --- | --- |
| 预算金额 | 49.00万元人民币 | 设备数量 | 1台 |
| 是否必须 进口 | ☑是 □否 | 是否免税 （进口设备填写） | □是 ☑否 |
| 设备功能要求 |
| 仪器能够完成对革兰阴性杆菌、革兰阳性球菌、真菌的快速鉴定。仪器能够完成对革兰阴性杆菌、革兰阳性球菌及肺炎链球菌的快速药敏检测。 |
| 软硬件配置清单 |
| 序号 | 描述 | 数量 |
| 1 | 全自动微生物分析系统标准配置 | 1套 |
| 2 | 电子比浊仪 | 1套 |
| 3 | 条码扫描器 | 1套 |
| 4 | 品牌电脑（用于连接LIS） | 1套 |
| 5 | 不间断电源（≥60min） | 1台 |
| 6 | 品牌激光黑白打印机 | 1台 |
| 7 | 品牌电脑（用于连接LIS）工作台及工作椅 | 1套 |
| 技术参数要求 |
| 序号 | 指标名称 | 技术参数 |
| #1 | 自动化程度 | 具备自动充填、自动退卡、菌悬液自动稀释功能 |
| 2 | 鉴定卡/药敏卡 | 2.1全封闭式附独立条形码测试卡 |
|  |  | 2.2试剂卡独立包装 |
|  |  | 2.3革兰氏阴性菌药敏卡需提供包括头孢哌酮/舒巴坦、替加环素、粘菌素在内的MIC结果 |
|  |  | 2.4革兰氏阳性菌药敏卡需提供包括达托霉素、替考拉宁、头孢洛林在内的MIC结果 |
|  |  | #2.5 仪器能够完成对革兰阴性杆菌、革兰阳性球菌、真菌、嗜血杆菌及奈瑟氏菌、及棒状杆菌的快速鉴定 |
|  |  | ★2.5配置菌液不需要额外附加耗材费用 |
|  |  | ＃2.6鉴定卡、药敏卡均取得SFDA注册证，每种抗生素报告至少5个MIC梯度，符合FDA对于定量药敏系统的要求 |
| 3 | 仪器功能 | ★3.1仪器测试卡位 ≥50个 |
|  |  | #3.2仪器对鉴定/药敏试卡自动进行培养和每≦15分钟一次动态读数 |
|  |  | #3.3快速细菌药敏试验：3-5小时内完成 |
|  |  | #3.4具有检测≥12种抗生素对肺炎链球菌快速药敏试验，检测≥36种链球菌 |
|  |  | 3.5可鉴定菌谱 ＞550 种 |
| 4 | 专家分析系统 | ★4.1 具备专家分析系统且终身免费升级 |
|  |  | ★4.2 分析包含MRSA、ESBL、VRE等耐药表型在内的>20种耐药表型 |
|  |  | #4.3完全覆盖最新2020年CLSI折点范围 |
| 5 | 硬件系统 | ★5.1原装进口，提供“进”字号注册证 |
|  |  | 5.2提供中文报告和统计系统，数据可以导入Excel和Whonet统计软件 |
|  |  | 5.3可与实验室信息管理系统进行双向联网 |
| ★6 | 连接院内网 | 双向免费 |
| ★7 | 软硬件配置清单 | 全自动微生物分析系统标准配置 1套 电子比浊仪 1套 条码扫描器 1套 品牌电脑（用于连接LIS） 1套 不间断电源（≥60min） 1台 品牌激光黑白打印机 1台 品牌电脑（用于连接LIS）工作台及工作椅 1套 |
| 配套耗材（试剂）参数要求 |
| 序号 | 试剂名称 | 所需耗材（试剂）最高限价（元/人份） | 耗材年预估量 | 年使用金额（元） |
| 1 | 革兰氏阴性细菌鉴定板卡 | 60 | 600 | 36000 |
| 2 | 革兰氏阳性细菌鉴定板卡 | 60 | 350 | 21000 |
| 3 | 酵母菌鉴定板卡 | 60 | 10 | 600 |
| 4 | 奈瑟菌、嗜血杆菌鉴定卡 | 60 | 20 | 1200 |
| 5 | 厌氧菌及棒状杆菌鉴定卡片 | 60 | 10 | 600 |
| 6 | 革兰氏阴性细菌药敏板卡 | 67 | 750 | 50250 |
| 7 | 革兰氏阳性细菌药敏板卡 | 67 | 350 | 23450 |
| 8 | 革兰氏阴性细菌鉴定/药敏板 | 90 | 20 | 1800 |
| 9 | 革兰氏阳性细菌鉴定/药敏板 | 90 | 20 | 1800 |
| 10 | 链球菌鉴定/药敏板 | 90 | 10 | 900 |
| 11 | 样本稀释液 | 110元/500ml | 5瓶（500ml/瓶） | 550 |
| 12 | 一次性悬浮液管 | 0.4 | 1200 | 480 |
| 13 | 厌氧产气袋 | 39 | 1200 | 46800 |
| 14 | 接种培养液 | 8.5 | 1200 | 10200 |
| 15 | 药敏指示剂 | 1 | 1200 | 1200 |
| 16 | 药敏接种培养液 | 8.5 | 1200 | 10200 |
| 17 | 链球菌药敏指示剂 | 1 | 100 | 100 |
| 18 | 链球菌药敏接种培养液 | 8.5 | 100 | 850 |
| 5年耗材合计 | 5*207980元/台/年 |
| 售后服务要求（每一项都是“★”） |
| 1 | 质保期 | 整机质保≥5年 |
| 2 | 备件库 | 厂家或供应商在西安设有备件库 |
| 3 | 维修站 | 厂家或供应商在西安设有维修机构 |
| 4 | 收费标准 | 质保期以外，只收配件成本费，不收取任何维修服务费及人工费 |
| 5 | 培训支持 | 厂家提供技术支持，提供系统培训 |
| 6 | 维修响应 | 每年不少于2次的定期巡检、保养,质保期内维修人员接到维修通知后2小时内响应，如需要24小时内到达项目现场。 |
| 7 | 到货时间 | 签订合同后60天 |

说明: 功能要求、配置清单为必备要求，从功能角度提出；技术参数应体现设备档次要求，参数中区分“★”、“＃”参数，其中“★”参数为核心参数，为必须满足参数；“＃”参数为重要参数，在采购评审中分值较高。售后服务要求尽量填写，没有要求的可不填。