设备技术参数会审表

| 设备名称 | 流式细胞仪 |
| --- | --- |
| 预算金额 | 40.00万人民币 | 设备数量 | 1 |
| 采购计划批次 |  |
| 经费来源 | 医疗成本 |
| 是否必须 进口 | □是 ☑否 | 是否免税 （进口设备填写） | □是 □否 |
| 设备功能要求 |
| 具备常规检测项目自动算法功能； 配置自动进样器； 具备自动荧光补偿功能； 具备自动电压调节功能； 采用体积法原理实现单平台绝对计数功能； |
| 软硬件配置清单 |
| 序号 | 描述 | 数量 |
| 1 | 流式细胞仪主机标配 | 1套 |
| 2 | 自动上样器 | 1个 |
| 3 | 电脑 | 2套 |
| 4 | 彩色打印机 | 1套 |
| 5 | 不间断电源（≧30min） | 1台 |
| 技术参数要求 |
| 序号 | 指标名称 | 技术参数 |
| 1 | 主机 |  |
| ★1.1 | 激光器配置 | 配置双激光器：蓝色激光器和红色激光器 |
| ★1.2 | 荧光检测通道 | 荧光检测通道数量≥4 |
| ＃1.3 | 荧光检测器类型 | 经典PMT荧光检测器，非APD或者FAPD检测器 |
| 1.4 | 散射光检测器 | 前向散射光检测器和侧向散射光检测器 |
| ★1.5 | 携带污染率 | ≤ 0.1% |
| 1.6 | 分析速度 | ≥15000 粒子/秒 |
| 1.7 | 支持试管类型 | 12×75mm试管、1.5ml或2ml EP管 |
| ＃1.8 | 进样方式 | 采用非注射泵进样 |
| 1.9 | 自动分析算法 | 可自动分析淋巴细胞亚群等项目 |
| 1.10 | 试剂余量检测 | 可实时监测鞘液和废液余量 |
| 1.11 | 液流速度 | 可根据样本类型进行三档调节 |
| 1.12 | 电压调节 | 可根据样本特点进行电压调节 |
| 1.13 | 荧光补偿调节 | 全矩阵荧光信号补偿系统，软件可进行实时补偿、离线补偿和自动补偿 |
| 1.14 | 阈值调节 | 支持调节信号阈值，最大限度减少无关信号对于结果的干扰 |
| 1.15 | 数据采集功能 | 实现所有流式数据（包括信号的高度、宽度和面积信息等）的采集和分析 |
| 1.16 | 数据分析功能 | 支持线性坐标、对数坐标及双指数坐标分析 |
| 1.17 | 荧光检测灵敏度 | FITC≤100MESF、PE≤50MESF |
| 1.18 | 仪器分辨率 | 前向散射光、FITC通道和PE通道的全峰宽CV≤2% |
| 1.19 | 绝对计数功能 | 采用精确的体积法测量原理，同时可兼容微球法 |
| ★1.20 | 连接 | 双向与医院LIS系统免费连接 |
| ★1.21 | 医疗器械资质 | 供应商须符合《医疗器械监督管理条例》要求并提供医疗器械生产（经营）许可证或医疗器械经营备案凭证，所投医疗器械须符合《医疗器械注册管理办法（2014最新）》要求并提供中华人民共和国医疗器械注册证（一类医疗器械可提供备案凭证） |
| ★1.22 | 试剂资质 | 可提供取得中华人民共和国医疗器械注册证的CD3/CD4/CD8/CD45检测试剂、CD3/CD56/CD19/CD45或CD3/CD16+56/CD19/CD45检测试剂、精子、细胞因子等试剂 |
| ★2 | 自动进样器 | 样本盘规格：32管或以上圆盘式进样 |
| 配套耗材（试剂）参数要求 |
| 序号 | 技术指标名称 | 招标技术要求 |
| 1 | 试剂名称 | 1、吖啶橙染色液 2、精子顶体染色液（PNA荧光染色法） 3、精子活性氧类物质（ROS）DCFH-DA染色液（荧光染色法） 4、精子色霉素A3（CMA3）染色液（荧光染色法） 5、精子线粒体染色液（JC-1荧光染色法） 6、诱发精子顶体反应检测试剂盒（钙离子载体诱发荧光染色法） |
| ★2 | 检测项目 | 1、精子DNA完整性检测；2、精子顶体功能检测 ；3、精子活性氧类物质检测（DCFH-DA染色）；4、精子线粒体检测；所有检测项目试剂为同一品牌。 |
| ＃3 | 扩展项目1 | 1、精子活性氧类物质检测（DHE染色）；2、精子活性氧类物质检测（MitoSOX Red染色）；3、精子活性氧类物质检测（DCFH-DA+MitoSOX Red联合染色）；4、精子鱼精蛋白检测 ； 5、精子诱发顶体反应检测； |
| ＃4 | 扩展项目2 | 细胞因子检测 |
| ★5 | 试剂要求 | 按人份单独报价（含所有耗材质控品），并提供价格证明文件 |
| ★6 | 存储要求 | 避光置于2-8℃环境内保存 |
| ★7 | 重复性变异系数 | 1、吖啶橙染色液、精子顶体染色液（PNA荧光染色法） 的批内精密度：变异系数（CV）≤6% 批间精密度：变异系数（CV）≤10% 2、精子活性氧类物质（ROS）DCFH-DA染色液（荧光染色法）、精子活性氧类物质（ROS）DHE染色液（荧光染色法）、精子活性氧类物质（ROS）MitoSOX Red染色液（荧光染色法）、精子活性氧类物质（ROS）联合染色液（DCFH-DA+MitoSOX Red荧光染色法）、精子色霉素A3（CMA3）染色液（荧光染色法）、精子线粒体染色液（JC-1荧光染色法）的批内精密度：变异系数（CV）≤3% 批间精密度：变异系数（CV）≤5% 3、诱发精子顶体反应检测试剂盒（钙离子载体诱发荧光染色法）的批内精密度：变异系数（CV）≤8% 批间精密度：变异系数（CV）≤10% |
| ＃8 | 试剂规格 | ≤40测试每盒 |
| 9 | 试剂资质 | ★ 9.1 提供具有医疗器械注册证配套试剂：CD3/CD4/CD8/CD45检测试剂、CD3/CD56/CD19/CD45或CD3/CD16+56/CD19/CD45 |
|  |  | ＃9.2 提供具有医疗器械注册证配套试剂：HLA-B27、细胞因子 |
| ★10 | 售后 | 1、保证出厂试剂符合医院效期要求 2、试剂使用过程中出现效果不佳，需更换同等数量试剂 3、随时安排技术人员进行现场指导 4、厂家要对每批次有严格质控，每品种均需提供检测报告 |
| 试剂使用量 |
| 序号 | 检测项目 | 所需耗材（试剂）最高限价（元/人份） | 耗材年预估量 | 年使用金额（元） |
| 1 | 精子DNA碎片吖啶橙染色液 | 220/人份 | 3000人份 | 660000 |
| 2 | 精子顶体染色液（PNA荧光染色法） | 200/人份 | 100人份 | 20000 |
| 3 | 精子活性氧类物质（ROS）DCFH-DA染色液（荧光染色法） | 200/人份 | 100人份 | 20000 |
| 4 | 精子活性氧类物质（ROS）DHE染色液（荧光染色法） | 200/人份 | 100人份 | 20000 |
| 5 | 精子活性氧类物质（ROS）MitoSOX Red染色液（荧光染色法） | 200/人份 | 100人份 | 20000 |
| 6 | 精子活性氧类物质（ROS）联合染色液（DCFH-DA+MitoSOX Red荧光染色法） | 220/人份 | 100人份 | 22000 |
| 7 | 精子色霉素A3（CMA3）染色液（荧光染色法） | 300/人份 | 100人份 | 30000 |
| 8 | 精子线粒体染色液（JC-1荧光染色法） | 240/人份 | 100人份 | 24000 |
| 9 | 诱发精子顶体反应检测试剂盒（钙离子载体诱发荧光染色法） | 240/人份 | 100人份 | 24000 |
| 10 | 运行试剂 | 0 | 0 | 免费 |
| 5年耗材合计 | 5*840000元/年/台 |
| 售后服务要求（每一项都是“★”） |
| 1 | 质保期 | 整机原厂质保≧3年 |
| 2 | 备件库 | 厂家或供应商西安有备件库 |
| 3 | 维修站 | 厂家或供应商西安有维修站 |
| 4 | 收费标准 | 质保期外免人工费，专用配件成本费供应 |
| 5 | 培训支持 | 厂家提供技术支持，提供系统培训，48小时故障无法修复提供备用机 |
| 6 | 维修响应 | 响应时间≤2小时，到达现场时间≤24小时 |
| 7 | 到货时间 | 合同签订后14天 |

说明: 功能要求、配置清单为必备要求，从功能角度提出；技术参数应体现设备档次要求，参数中区分“★”、“＃”参数，其中“★”参数为核心参数，为必须满足参数；“＃”参数为重要参数，在采购评审中分值较高。