设备技术参数会审表

| 设备名称 |  |  |  | 中央监护系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算金额 |  |  |  | 80.00万元人民币 |  |  |  |  | 设备数量 |  | 1套 |
| 是否必须 进口 |  |  |  | ☑是 □否 |  |  | 是否免税 （进口设备填写） |  |  | □是 ☑否 |  |
| 设备功能要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 从床边心电监护仪获取、调阅实时监护数据并打印，处理报警信息，进行测量操作，可存储病人的报警信息，趋势图表等数据，具备分析软件，协助临床护理人员管理、记录病人数据信息。床旁心电监护具备基础八个参数（心电、血氧、血压、呼吸、脉搏、体温、有创血压、有创心排量）监测功能，可升级功能：呼末二氧化碳、脑电双频指数BIS等 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 软硬件配置清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 描述 |  |  |  |  |  | 数量 |  |  |  |
| 1 |  | 中央监护系统（含主机、键盘、鼠标、音箱、刻录光驱) |  |  |  |  |  | 2套 |  |  |  |
| 2 |  | 显示器 |  |  |  |  |  | 2台 |  |  |  |
| 3 |  | 交换机 |  |  |  |  |  | 2台 |  |  |  |
| 4 |  | 打印机 |  |  |  |  |  | 2台 |  |  |  |
| 5 |  | 心电监护仪（含基础八个参数附件） |  |  |  |  |  | 10台 |  |  |  |
| 6 |  | 监护仪锂电池 |  |  |  |  |  | 10个 |  |  |  |
| 7 |  | 儿童血压袖带 |  |  |  |  |  | 10个 |  |  |  |
| 8 |  | 导联线 |  |  |  |  |  | 20套 |  |  |  |
| 技术参数要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 指标名称 |  |  |  | 技术参数 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 中央监护系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ＃1.1 | 主机要求 |  |  |  | 中央站原装进口，有“进”字号注册证 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | 功能要求 |  |  |  | 具备中央监护、心律失常分析、数据储存和回顾三大功能 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | 显示器 |  |  |  | ≥19寸液晶显示器，分辨率≥1024*1280，可支持双屏，单屏可显示床位≥12床 |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | 打印机 |  |  |  | 配备知名品牌激光打印机 |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | 操作系统 |  |  |  | 采用Window XP以上工作平台，中文操作界面 |  |  |  |  |  |  |
| ★1.6 | 心电分析 |  |  |  | 具备ST段分析和趋势：储存≧48小时ST段和变化趋势 |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 | 心律失常 |  |  |  | 分析心律失常种类≥20种，具备房颤分析功能 |  |  |  |  |  |  |
| 1.8 | 监护报警 |  |  |  | 三级声光报警，报警信息自动存储以便回顾 |  |  |  |  |  |  |
| ★1.9 | 全息波形存储 |  |  |  | 可存储所有波形的全息波形数据的存储回顾功能≥48小时 |  |  |  |  |  |  |
| 1.10 | 趋势回顾 |  |  |  | 48小时图形趋势回顾和48小时表格趋势回顾并同屏显示 |  |  |  |  |  |  |
| 1.11 | 打印功能 |  |  |  | 全息心电波形报告，图形和表格形式的趋势报告，报警条图均可打印 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 病人监护仪 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ★2.1 | 整机类型 |  |  |  | 整机原装进口，有“进”字号注册证 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | 主机结构 |  |  |  | 采用低耗能，无风扇设计，降低噪音 |  |  |  |  |  |  |
| ★2.3 | 主机设计 |  |  |  | 插件式设计，易于升级，支持开机状态下插拔参数模块 |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | 显示屏 |  |  |  | 采用全触摸屏，屏幕显示尺寸≥12英寸 |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | 界面操作 |  |  |  | 全触摸屏操作，中文操作界面，可定义布局操作界面 |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 | 适用类型 |  |  |  | 适用于成人、小儿和新生儿。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.7 | 防护功能 |  |  |  | - 具备除颤防护和抗电力干扰，除颤后快速恢复心电波形 |  |  |  |  |  |  |
| 2.8 | 监测功能 |  |  |  | 标配监测心电、血氧、血压、呼吸、脉搏、体温、有创血压、有创心排量 |  |  |  |  |  |  |
| ★2.9 | 心电技术 |  |  |  | 标配12导联（≧5电极）心电监护，诊断级心电监护带宽（0.05-150）Hz，具备≥20种心律失常进行监测和报警，对ST段进行分析，标配QT及QTc分析，实时显示数值。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.10 | 血氧技术 |  |  |  | 具备抗运动和低灌注的进口血氧技术。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.11 | 灌注指数 |  |  |  | 具有血氧灌注指数，显示血氧灌注信号质量。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.12 | 血压监测 |  |  |  | 震荡法，具有手动、自动、连续测量模式。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.13 | 有创血压 |  |  |  | 可测得ABP,CVP,ICP等，并直观显示测压名称ABP、CVP、ICP等， 仅通过一路有创血压可测得每搏压力变异指数(PPV)并实时显示 |  |  |  |  |  |  |
| 2.14 | 报警类型 |  |  |  | 具备报警灯、闪烁报警窗格、报警信息消息和报警标志；按严重程度分为高级、中级、低级三种。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.15 | 图形显示 |  |  |  | 标配监测参数时间百分比分布功能，监护数据水平趋势图显示，直方图显示 |  |  |  |  |  |  |
| 2.16 | 相关认证 |  |  |  | 通过CE认证、FDA认证 |  |  |  |  |  |  |
| 售后服务要求（每一项都是“★”） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 质保期 |  |  | 整机质保≧5年 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | 备件库 |  |  | 厂家或供应商在西安有备件库 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | 维修站 |  |  | 厂家或供应商西安有 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 收费标准 |  |  | 质保期后，专用配件折扣优惠政策 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 培训支持 |  |  | 现场操作培训，提供备用机 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 维修响应 |  |  | 维修响应≤2小时，到场时间≤24小时 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 到货时间 |  |  | 30个工作日 |  |  |  |  |  |

说明: 功能要求、配置清单为必备要求，从功能角度提出；技术参数应体现设备档次要求，参数中区分“★”、“＃”参数，其中“★”参数为核心参数，为必须满足参数；“＃”参数为重要参数，在采购评审中分值较高。售后服务要求尽量填写，没有要求的可不填。