设备技术参数

| 设备名称 | 全自动子痫前期筛查分析系统 | 计划号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 预算金额 | 9.8万元人民币 | 设备数量 | 1套 |
| 经费来源 | 医院医疗成本 | √国产 □进口 |
| 设备功能要求 |
| 检测妊娠11周及以后孕妇血清胎盘生长因子（PlGF）和可溶性fms样酪氨酸激酶-1（sFlt-1）含量，综合评估和辅助诊断子痫前期发病风险。能够全自动完成样本处理、孵育、分离洗涤、检测，通过软件控制仪器实现项目设置、模块运行、信息查询、数据处理、消耗品\废弃物状态提示、 故障提示等。 |
| 软硬件配置清单 |
| 序号 | 描述 | 数量 |
| 1 | 主机 | 1台 |
| 2 | 电脑 | 1套 |
| 3 | 子痫前期评估软件 | 1套 |
| 技术参数要求 |
| 序号 | 指标名称 | 技术参数 |
| 1 | ★检测原理 | 直接化学发光法 |
| 2 | 最大测试速度 | ≥60个样本/小时，首个样本结果报告时间15分钟 |
| 3 | ★检测通量 | ≥12个独立反应通道，可同时运行不同项目 |
| 4 | 加样方式 | 采用一次性Tip头加样，避免污染 |
| 5 | 试剂使用 | 试剂在上机前无需进行配制、混匀等操作，减少人工操作 |
| 6 | 清洗分离方式 | 磁珠分离清洗，无需另配纯水 |
| 7 | 样本用量 | 50微升 |
| 8 | 结果报告软件 | 提供本地化基于英国胎儿基金会数据引擎研发的子痫前期评估软件；支持全孕期评估并出具报告：孕早期多指标联合风险预测、孕中晚期辅助诊断。可以定制化和本地化中位数方程和各种参数，为实验室提供最佳方案。 |
| 耗材明细 |
| 1 | 耗材参数 | #1、PlGF和sFlt-1为两个独立试剂盒，且与投标仪器为同一生产企业。 ★2、检测方法：直接化学发光法。 #3、PlGF和sFlt-1均为单人份试剂，避免交叉污染和试剂浪费。 #4、PlGF经NMPA批准能够在孕早期结合母体基础信息、子宫动脉搏动指数（UTPI）和平均动脉压（MAP）可对子痫前期进行预测和鉴别；也可结合 sFlt-1 和临床信息可辅助诊断子痫前期，以经NMPA盖章的说明书为准。 #5、试剂效期：2-8℃避光保存≥12个月，试剂盒开封后有效期≥3个月；2-8℃校准品、质控品复溶后2~8℃保存≥3天。 #6、样本要求：血清样本2~8℃保存≥3天，-20℃保存≥6个月；轻微溶血、脂血和黄疸样本对检测结果的判断没有影响。 #7、校准曲线有效期≥28天。 #8、参考区间：孕周覆盖10周~分娩。有本试剂盒推荐的sFlt-1/PlGF临床Cutoff 值。 #9、检测范围：PlGF最低检测限≤5pg/mL，最高检测限≥2500pg/mL；sFlt-1最低检测限≤50pg/mL，最高检测限≥35000pg/mL。 #10、重复性和批间差：批内变异系数（CV）≤8%；批间变异系数（CV）≤10%。 11、总胆红素、血红蛋白、甘油三酯等血液组分对测量值影响在±15%以内； #12、HOOK效应：PlGF浓度≤50000pg/mL，sFlt-1浓度≤100000pg/mL 的样本无高剂量钩状效应。 #13、投标的PlGF和sFlt-1试剂盒均参加过全国临床检验室间质量评价子痫前期筛查（调查）。参加实验室用户数量分别≥8家，提供质量评价报告及证明文件 |
| 2 | 耗材名称、规格 | 胎盘生长因子检测试剂，人份； 可溶性fms样酪氨酸激酶-1检测试剂，人份 |
| 3 | 耗材年用量 | 74万元/年/台 |
| 序号 | 耗材名称 | 规格 | 年预估量 （台/年） | 最高限价 （单价）元 | 最高限价 （总价）元 |
| 1 | 胎盘生长因子检测试剂 | 人份 | 3000 | 175 | 525000 |
| 2 | 可溶性fms样酪氨酸激酶-1检测试剂 | 人份 | 1000 | 215 | 215000 |
| 合计 | 740000 |
| 售后服务要求 |
| 1 | 质保期 | 2年 |
| 2 | 备件库 | 国内有备件库 |
| 3 | 维修站 | 西安有维修站 |
| 4 | 收费标准 | 质保期外维修仅收取配件成本，保养免费 |
| 5 | 培训支持 | 现场培训 |
| 6 | 维修响应 | 2小时内响应，24小时到现场 |
| 7 | 到货时间 | 1个月 |