技术参数

| 设备名称 | 甩头试验仪 |
| --- | --- |
| 预算金额 | 45.00万元人民币 | 设备数量 | 1台 |
| 是否必须 进口 | □是 ☑否 | 是否免税 （进口设备填写） | □是 □否 |
| 设备功能要求 |
| 检测内容：1、自发性眼震；2、凝视功能；3、扭转偏斜测试；4、前庭动眼反射功能；5、代偿性眼动功能；6、平衡监控功能；7、眩晕康复期平衡功能评估；8、儿童半规管检测功能 |
| 软硬件配置清单 |
| 序号 | 描述 | 数量 |
| 1 | 眼罩 | 1个 |
| 2 | 摄像头 | 1个 |
| 3 | 数据线 | 2条 |
| 4 | 数据库 | 1套 |
| 技术参数要求 |
| 序号 | 指标名称 | 技术参数 |
| 1 | 眼罩重量 | 眼罩重量≦50g |
| 2 | 摄像头重量 | 摄像头重量≦35g |
| 3 | 陀螺仪采样频率 | ≧1Hz |
| 4 | 甩头速度范围 | ±500度/秒 |
| ＃5 | 瞬时增益 | 可生成40ms、60ms、80ms水平半规管的瞬时增益 |
| ＃6 | 回归增益 | 每对半规管可生成回归增益 |
| 7 | 平均增益 | 可生成（0-100）ms的平均增益 |
| ＃8 | 校准 | 5点激光校准 |
| 9 | 检测原理 | 基于巩膜线圈搜索法 |
| ★10 | 摄像头 | 摄像头可左右移动，分别测试左眼和右眼 |
| 11 | 检测部位 | 可分别分析双侧水平半规管、前半规管和后半规管的状况 |
| 12 | 3D头模功能 | 测试中3D头模及半规管模型显示，可用不同颜色显示刺激和抑制的半规管，头模实时反馈患者头部运动 |
| 13 | 垂直甩头 | 垂直甩头角度范围显示 |
| 14 | 提示音 | 甩头时具备声音提示功能 |
| 15 | 数据分析 | 具备扫视波数据分析功能 |
| 16 | 数据库系统 | 可兼容同品牌所有听力、平衡设备 |
| ＃17 | 记录时间 | 单次记录时间最高到700ms |
| ★18 | 软硬件配置清单 | 眼罩 1个 摄像头 1个 数据线 2条 数据库 1套 |
| 售后服务要求（每一项都是“★”） |
| 1 | 质保期 | 整机原厂质保≧3年 |
| 2 | 备件库 | 厂家或供应商西安有备件库 |
| 3 | 维修站 | 厂家或供应商西安有维修站 |
| 4 | 收费标准 | 质保期外免人工费，专用配件成本费供应 |
| 5 | 培训支持 | 厂家提供技术支持，提供系统培训，48小时故障无法修复提供备用机 |
| 6 | 维修响应 | 响应时间≤2小时，到达现场时间≤24小时 |
| 7 | 到货时间 | 合同签订后20天 |

说明: 功能要求、配置清单为必备要求，从功能角度提出；技术参数应体现设备档次要求，参数中区分“★”、“＃”参数，其中“★”参数为核心参数，为必须满足参数；“＃”参数为重要参数，在采购评审中分值较高。