医院涉及专机专用耗材（试剂）

设备技术参数会审表

| 设备名称 | 血栓弹力图 |
| --- | --- |
| 预算金额 | 50.00万元人民币 | 设备数量 | 1台 |
| 是否必须 进口 | □是 ☑否 | 是否免税 （进口设备填写） | □是 □否 |
| 设备功能要求 |
| 通过对血样凝固过程的监测和分析，协助临床医生对病人凝血状况做出判断。具备不少于8个检测通道，全程检测凝血功能、肝素药效、抗血小板药物药效、功能性纤维蛋白原检测、凝血激活检测等检测项目。 |
| 软硬件配置清单 |
| 序号 | 描述 | 数量 |
| 1 | 血栓弹力图 | 1台 |
| 2 | 移液枪 | 2把 |
| 3 | UPS不间断电源（30min） | 1台 |
| 4 | 品牌彩色打印机 | 1台 |
| 技术参数要求 |
| 序号 | 指标名称 | 技术参数 |
| 1 | 认证 | 符合GB 4793.1-2007、GB 4793.9-2013认证 |
| #2 | 检测通道 | ≥12个相互独立的检测通道，每个通道可独立检测温度，原始管进样，全自动检测 |
| 3 | 电源标准 | 100-240V 50/60HZ |
| 4 | 凝血纤溶特性 | 可区分原发性纤溶和继发性纤溶。 |
| 5 | 检测功能 | 机器可支持开展Kaolin、R-Kaolin、AA、ADP、AA+ADP等检测项目 |
| #6 | 高岭土试剂检测 | 活化凝血检测试剂盒储存有效期限≧24个月，支持常温运输，试剂规格≧3种。 |
| 7 | 肝素酶试剂检测 | 用于辅助判断临床手术后病人体内肝素药物残留 |
| #8 | 血小板试剂检测 | 具有AA+ADP、AA、ADP三种检测试剂，可满足单抗、双抗不同的检测需求，每种试剂有不小于2种包装规格，血小板检测采用经典2管血进行检测。 |
| ★9 | 快速检测试剂检测 | 有高岭土和组织因子两种成分的凝血激活试剂的快速检测，具有≦50人份小包装，试剂规格不小于3种。 |
| 10 | 功能性纤维蛋白原试剂检测 | 用于测定人体全血样本中功能性纤维蛋白原含量 |
| ★11 | 质控品 | 免费提供质控品 |
| 12 | 样本要求 | 全血 |
| 13 | 测定时间 | R、K、Angle(α)、MA、ACT、CI、A10等参数，检测结果时间≦30分钟 |
| 14 | 温度控制 | 37℃测试条件下准确度不超过±0.3℃，温度超出范围报警提示 |
| 15 | 通道差 | R、Angle、MA值CV≤10%; K值CV≤15%。以注册证附件为准。 |
| 16 | 测量重复性 | R、Angle、MA值CV≤10%; K值CV≤15%。以注册证附件为准。 |
| 17 | 连续工作时间 | 连续工作24小时以上 |
| 18 | 报告模式 | 数据+图形 |
| ★19 | 配套试剂 | 具有原厂注册的全套检测试剂 |
| #22 | 试剂要求及效期 | 医院耗材目录试剂可用，高岭土、快高、血小板检测试剂有效期≧24个月，可支持常温运输 |
| ★23 | 信息传输 | 可进行试剂和病人信息扫描录入，保证信息安全，免费与医院HIS/LIS系统连接，实现报告结果自动上传，远程管理 |
| #24 | 样本孵育方式 | 一体机上自带温度可调式样本预处理孵育位，分析前将样本孵育到设定温度 |
| 25 | 整机构成 | 一体机，机器重量≦8kg |
| 26 | 仪器安装要求 | 仪器安装无需用水平仪调至水平，适应广泛的使用环境 |
| ★27 | 软硬件配置清单 | 1.血栓弹力图 1台 2.移液枪 10把 3.UPS不间断电源（30min） 1台 4.品牌彩色打印机 1台 |
| 配套耗材（试剂）参数要求 |
| 序号 | 耗材名称 | 所需耗材最高限价（元/人份） | 耗材年预估量 | 年使用金额（元） |
| 1 | 活化凝血检测试剂盒 | 115 | 500人份 | 57500元/年/台 |
| 2 | 血小板检测试剂盒AA试剂 | 560 | 50人份 | 28000元/年/台 |
| 3 | 血小板检测试剂盒ADP试剂 | 560 | 50人份 | 28000元/年/台 |
| 4 | 血小板检测试剂盒AA及ADP试剂 | 731 | 50人份 | 36550元/年/台 |
| 5 | 肝素检测试剂盒 | 234 | 100人份 | 23400元/年/台 |
| 6 | 凝血激活检测试剂盒 | 153 | 50人份 | 7650元/年/台 |
| 7 | 功能性纤维蛋白原检测试剂盒 | 160 | 50人份 | 8000元/年/台 |
| 合计 | 5*161100元/年/台 |
| 售后服务要求（每一项都是“★”） |
| 1 | 质保期 | 整机质保≧5年 |
| 2 | 备件库 | 厂家或供应商西安有备件库 |
| 3 | 维修点 | 厂家或供应商西安有维修点 |
| 4 | 收费标准 | 质保期后，专用配件折扣优惠政策 |
| 5 | 培训支持 | 现场操作培训，48小时故障无法修复提供备用机 |
| 6 | 维修响应 | 维修响应≤2小时，到场时间≤24小时 |
| 7 | 到货时间 | 合同签订后30天 |

说明: 功能要求、配置清单为必备要求，从功能角度提出；技术参数应体现设备档次要求，参数中区分“★”、“＃”参数，其中“★”参数为核心参数，为必须满足参数；“＃”参数为重要参数，在采购评审中分值较高。售后服务要求尽量填写，没有要求的可不填。