空军军医大学

单一来源技术参数论证表

需求科室：第二附属医院神经外科                   填表时间： 2022 年 11月 9日

| 设备名称 | 颅内视频脑电监测系统升级 |
| --- | --- |
| 预算金额 | 人民币（118.00万元） | 设备数量 | 1套 |
| 经费来源 | 医院成本 | ☑ 是否进口 |
| 联系人 | 王超 | 办公电话/手机 | 84777905 13384959242 |
| 推荐品牌及供应商：日本光电 、陕西科新医疗保健用品有限责任公司 |
| 设备功能要求 |
| 该颅内视频脑电监测系统用于难治性癫痫颅内电极植入手术后癫痫病灶及功能区的精确定位,以最大程度切除癫痫病灶的同时精确地保护功能区，从而获得良好的手术效果，使用中安全、性能稳定流畅 |
| 软硬件配置清单 |
| 序号 | 描述 | 数量 |
| 1 | 计算机 | 8 |
| 2 | 服务器 | 1 |
| 3 | IP摄像软件 | 4 |
| 4 | IP摄像机 | 4 |
| 5 | 千兆交换机 | 1 |
| 6 | QI信号延长器 | 4 |
| 7 | 集中网络布线 | 1 |
| 技术参数要求 |
| 序号 | 指标名称 | 技术参数 |
| 1 | 软件参数 |  |
| 1.1、 | ★语言功能 | 中英文采集回放分析软件，可根据需求自由选择 |
| 1.2 | ECG滤波功能 | 在脑电图采集及回放时均可使用ECG滤波功能，排除ECG对脑电图的干扰，并有自动和手动滤除功能 |
| 1.3 | 肌电滤波 | 50RP快速肌电滤波功能,能快速滤除此之外由于病人紧张等引出的肌电干扰 |
| 1.4 | 专用参考电极： | 多种专用参考电极可随时切换，方式最少包括：平均参考法（AV）, Aav, 顶参考法（Vx）, 源参考法（SD）,系统参考（Org），双A1→A2, A1←A2, A1←→A2, A1+A2等模式 |
| 1.5 | ★8导DSA | 采集和回放时快速显示脑电的频率分布和振幅值趋势，可自定导联、振幅范围 |
| 1.6 | 动态地形图 | 在采集过程中实时分析各部位振幅的变化，并以图形形式表现，直观提示脑功能的变化情况。 |
| 1.7 | ★三维地形图 | 三维电压地形图快速分析，显示尖刺波最早出现的部位和方向，病灶源定侧定位 |
| 1.8 | 波形局部放大和自动测量： | 对选择的波形进行局部放大和自动测量其波幅、时程、频率、波间期并计算其各项的平均值。 |
| 1.9 | 自动剪辑 | 可预置剪辑条件（包括目标、间隔、前后时间等），计算机自动对感兴趣部份脑电及其同步视频进行剪辑，并生成新文件。 |
| 1.10 | 叠加显示 | 左右对侧对应导联叠加显示，快速进行对称性分析。 |
| 1.11 | 棘尖波对比 | 自主选出棘尖波，并可与原图进行前后波形的对比分析。 |
| 1.12 | 头部蒙太奇示图 | 可显示蒙太奇示图。 |
| 1.13、 | 自动备份： | 可设定自动备份时间，确保计算机异常故障时，数据不丢失。 |
| 1.14、 | 幻灯回放： | 可定义感兴趣波形以幻灯方式回放。 |
| 2. | 硬件参数 |  |
| 2.1 | ★电脑 | CPU≥I5 ；内存≥8G；硬盘≥1T，M.2固态256g |
| 2.2 | 服务器 | 处理器：英特尔 至强 E3-1220v6及以上处理器 内存 ECC内存容量≥8G，最大可扩展64GB RAID阵列卡，支持Raid 0/1 以上 存储 标配8*5T机械硬盘， 独立千兆网口 |
| 2.3 | IP摄像软件 | 视频采集与脑电采集同步记录 |
| 2.4 | IP摄像机 | 网络视频采集摄像机及云台 ★高清晰度视频图像高分辨率≥1920×1080像素 清晰记录及保存病人眼部及脸部细微动作 |
| 2.5 | POE千兆交换机 | 接口数大于24口，可给摄像机通过网线供电 |
| 2.6 | QI信号延长器 | 将放大器信号通过网线传输到计算机 |
| 2.7 | 集中网络布线 | 每台及机器六类网线2根，黑胶电源线1根，9芯闪光控制线1根 |
| 售后服务要求 |
| 1 | 质保期 | 叁年 |
| 2 | 备件库 | 西安有备件库 |
| 3 | 维修站 | 西安有维修站 |
| 4 | 收费标准 | 保修期满后维修只收取零配件成本费，不收取人工费 |
| 5 | 培训支持 | 免费提供现场操作使用和维护保养培训 |
| 6 | 维修响应 | 1小时内响应，3小时内到达现场 |
| 7 | 到货时间 | 合同签订后15个工作日内 |
| 单一来源 理由 | 我科现用的颅内视频脑电监测系统为日本光电工业株式会社公司研发产品，2010年采购部署至今应用效果良好稳定，应用11余年硬件及软件已老化，需要全面升级，此次拟在原颅内脑电监测系统基础上进行升级，完全兼容现用系统，故在原项目基础上升级性价比最好。陕西科新医疗保健用品有限责任公司是日本光电脑电图机等产品在陕西省的总代理商，具有在陕西省境内对日本光电产品进行专业维护和售后服务的资质，11年来对我科脑电监测系统跟进进行了诚信优质的维护及售后服务 |

说明: 功能要求、配置清单为必备要求，从功能角度提出；技术参数应体现设备档次要求，参数中区分“★”、“＃”参数，其中“★”参数为核心参数，为必须满足参数；“＃”参数为重要参数，在采购评审中分值较高。售后服务要求尽量填写，没有要求的可不填。