设备技术参数会审表

| 设备名称 | 半导体激光治疗仪 | 计划号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 预算金额 | 49.00万元人民币 | 设备数量 | 1台 |
| 经费来源 | 医院医疗成本 | ☑国产 ☑进口 |
| 设备功能要求 |
| 通过光导纤维发射激光，作用于血流中的水分和血红蛋白，血液吸收能量被加热后迅速将热量作用于血管壁，引起内皮细胞和内膜广泛的热损伤，最终导致血管纤维化、闭塞。 |
| 软硬件配置清单 |
| 序号 | 描述 | 数量 |
| 1 | 主机 | 1台 |
| 2 | 脚踏开关 | 1个 |
| 3 | 光纤手架（浅表皮肤消融） | 1把 |
| 4 | 激光防护眼镜 | 2副 |
| 5 | 光纤悬挂架 | 1个 |
| 6 | 激光仪器箱 | 1个 |
| 7 | 预装操作软件（全套） | 1套 |
| 8 | 台车 | 1台 |
| 9 | 激光光纤 | 1根 |
| 技术参数要求 |
| 序号 | 指标名称 | 技术参数 |
| ★1 | 激光功率 | 0-120W |
| 2 | 激光波长 | 940nm，对血红蛋白和水具有最佳吸收效果，吸收均匀，凝闭彻底 |
| 3 | 出光模式 | 连续出光、直射出光、散射出光 |
| 4 | 功能软件模式 | 具有组织连续消融，血管内脉冲消融，标准模式（2-60W、功率），强效模式（2-80W、功率），温度监控模式（2-60W、腔内消融专用） |
| 5 | 控制系统 | 设备具有多个控制器，分别负责功率设置，模式设置及激光光纤温度感应设置 |
| 6 | 操作系统 | 智能化及可视化便捷操作系统，方便及快捷的操作机器匹配各种手术 |
| 7 | 自检系统 | 设备开机自检，完全自主监控光纤头段温度，保证手术安全和高效 |
| 8 | 病人数据库 | 病人数据可通过软件同步到医院任何病例系统，方便二次查阅 |
| 9 | 适配光纤 | 光纤具有CFDA注册证 |
| 10 | 功能扩展 | 除常规治疗血管内消融外，该机器及光纤具有认可的组织切割适应症，可用于多种手术方式 |
| ★11 | 温控检测模式 | 光纤温控检测，保证手术中温度过高时切断激光发射，最大程度保证手术安全性。 |
| 12 | 脉冲间隔 | 1ms-9000ms ，可调一步距为1ms |
| 13 | 应用模式 | 标准模式、强效模式、Fibertom模式 |
| 14 | 光纤工作功率 | 2-60瓦（1 W每步骤）、2-80瓦 |
| 15 | 手柄通量 | 10-1900焦耳/平方厘米 |
| 16 | 脉冲持续时间 | 10毫秒-10秒、10毫秒-200毫秒 |
| 17 | 脉冲间隔 | 10毫秒-10秒、200毫秒-2秒 |
| 18 | 脉冲重复 | 0.05-5赫兹、0.05-50赫兹 |
| ＃19 | 主机参数设置 | 治疗前，可根据治疗需要选择相应的疾病治疗临床功能软件模块，精确设置工作模式、功率大小、光纤芯径、治疗时间、指示光亮度等治疗参数； 治疗中，实时显示治疗所使用的功率、输出能量焦耳数、治疗时间等运行参数。 |
| ＃20 | 精准治疗功能 | 可以连续发送激光，进行组织切割，同时根据LPS功能严格检测头段温度，保证手术高效安全。 |
| ＃21 | 工作模式 | 连续脉冲、单脉冲、重复脉冲 |
| 22 | 数孔直径 | 0.22µm |
| 23 | 冷却系统 | 风冷系统 |
| ＃24 | 指示系统 | 红光，声学，音量可调 |
| 26 | 重量 | ≤15Kg |
| 耗材明细 |
| 1 | 耗材参数 | 激光波长：940nm±10nm；输出功率2W-60W可调，误差20%；引导光波长：640nm±5nm，功率小于5mW。 |
| 2 | 耗材名称、规格 | 半导体激光治疗仪用一次性光纤：内芯直径400um-800um |
| 3 | 耗材年用量 | 预估85万元/台/年 |
| 序号 | 耗材名称 | 规格 | 年预估量 （台/年） | 最高限价 （单价）元 | 最高限价 （总价）元 |
| 1 | 半导体激光治疗仪用一次性光纤 | 内芯直径400um-800um | 100根 | 8500元 | 850000 |
| 合计 | 850000 |
| 售后服务要求 |
| 1 | 质保期 | 壹年 |
| 2 | 备件库 | 西安有备件库 |
| 3 | 维修站 | 西安有维修站 |
| 4 | 收费标准 | 质保期外免收维修工时费 |
| 5 | 培训支持 | 现场培训 |
| 6 | 维修响应 | 4小时内，每年定期安排工程师上门对设备保养维护 |
| 7 | 到货时间 | 三个月内 |