设备技术参数会审表

| 设备名称 | 射频消融肿瘤治疗系统 |
| --- | --- |
| 预算金额 | 95万元人民币 | 设备数量 | 1台 |
| (国产 □进口 |
| 设备功能要求 |
| 用于消化道肿瘤的治疗 |
| 软硬件配置清单 |
| 序号 | 描述 | 数量 |
| 1 | 射频主机 | 1台 |
| 2 | 中性电极连接线 | 1根 |
| 3 | 脚踏开关 | 1只 |
| 4 | 连接电缆 | 1根 |
| 5 | 台车 | 1个 |
| 技术参数要求 |
| 序号 | 指标名称 | 技术参数 |
| 1 | ★工作频率 | 300-450KHz |
| 2 | 输出功率 | 功率模式：0-50W,切割模式：0-120W |
| 3 | ★显示功能 | 可显示设置的功率值，负载阻抗，治疗时间 |
| 4 | 时间显示 | 0-59′59″ |
| 5 | 控制方式 | 通过手动或脚踏开关控制功率输出 |
| 6 | ＃阻抗显示 | 阻抗显示：50Ω～ 500Ω |
| 7 | 阻抗监测系统 | 实时监测治疗阻抗，双极浮动隔离电路，保证设备安全性能,提供rs232、蓝牙等通讯接口 |
| 8 | 自检功能 | 整机由微型控制器自动控制，具有自检功能，能自动监测整机工作状态是否正常 |
| 9 | ＃输入功率 | ≤500VA+10％，最大开路峰值电压：功率模式：≤420V,切割模式：≤800 V |
| 10 | ＃其它功能和性能 | 胆道电极直径模式：4-10mm可调，具备注射通道，便于临床注射药物、造影剂 |
| 11 | 扩展功能 | ★11.1能组合射频消融仪模块，实现NO-TOUCH（非接触式）消融、多根电极同时消融。 ★11.2能组合射频消融仪模块，自动识别单针、多针，具有独立的针道模式。最大输出功率≥200W ＃11.3能组合射频消融仪模块，实现直径控制模式：8-35mm可调节，消融范围精准可控 |
| 12 | 安全装置 | 全隔离输出电路，输出电流过大、短路，能自动停止输出， 有代码提示 |
| 13 | 软件升级 | 软件免费升级 |
| 耗材明细 |
| 1 | 耗材参数 | 具有射频手术电极功能，可选择多针、凝血等电极。 |
|  |  | 具有射频消融冷循环单针电极，针管长度≤250mm,工作端长度为7mm-40mm，具备液体循环管路。 |
|  |  | 具有射频消融冷循环可调电极，针管长度≤250mm；工作端可调节电极，5mm-40mm可调，具备液体循环管路。 |
| 2 | 耗材名称、规格 | 耗材名称：射频手术电极，规格：1支/盒 |
|  |  | 耗材名称：射频消融电极，规格：1支/盒 |
| 3 | 耗材年用量 | 285万元/年/台 |
| 序号 | 耗材名称 | 规格 | 年预估量 （台/年） | 最高限价 （单价）元 | 最高限价 （总价）元 |
| 1 | 射频手术电极 | 多针、凝血 | 100 | 14500 | 1450000 |
| 2 | 射频消融电极 | 单针 | 100 | 14000 | 1400000 |
| 合计 | 2850000 |
| 售后服务要求 |
| 1 | 质保期 | 2年 |
| 2 | 备件库 | 国内有备件库 |
| 3 | 维修站 | 国内有维修站 |
| 4 | 收费标准 | 质保期外配件及维修按正常价格8折优惠 |
| 5 | 培训支持 | 现场培训 |
| 6 | 维修响应 | 维修响应时间4小时，48小时到达现场 |
| 7 | 到货时间 | 合同签订后30日内 |