**2022-JKMTDY-W1351：**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备名称 | | 精子采集分析仪 | | | |
| 设备数量 | | 2 | | ☑国产 □进口 | |
| 最高投标限价 | | 22万 | | | |
| **技术参数要求** | | | | |
| **序号** | **技术指标名称** | | **招标技术要求** | |
| ★1 | 功能要求 | | 用于男性精液检查前的取精及男性早泄脱敏治疗。 | |
| ★2 | 硬件配置要求 | | 采精仪采用仿真天然硅胶制成的双气囊，模仿女性阴道环境及温度 | |
| 3 | 技术指标 | | 阴茎勃起周径测量范围：7.9cm～12.5cm； | |
| 取精器内腔直径：≥φ40mm | |
| 最大抽动频率：≥100次/min | |
| 压力范围：0～20KPa； | |
| 熔断器规格：φ5mm×20mm/3A； | |
| ★4 | 售后 | | 2小时电话响应，24小时到达现场，陕西省内有厂家人员 | |
| 设备验收合格原厂质保叁年 | |