## 电子尿流监护仪
“电子尿流监护仪”技术参数
预算： | 0.96万/4台 | 类别：医疗设备+耗材
国别： | 国产 | 项目编号：2022-JKMTDY-W1161
设备技术参数要求
序号 | 指标名称 | 技术参数
1 | 电子尿量监护仪 | 1.1 精密检测尿量。
1.2 间歇性导尿：仿生排尿，定时开放和测压开放。
1.3 可以监测患者核心体温和膀胱压。
1.4 可以将仪器监测所有数据无线上传智能护理系统（INS系统）。
1.5 尿液呈液滴状态下，15-30滴/ml，分时尿量准确度误差≤±10%。
1.6 计量分辨率：1ml。
1.7 供电电压：DC 5.0V，或AC220V 50HZ
★2 | 售后 | 整机免费质保五年
耗材技术参数要求
1 | 耗材名称 | 尿流监测导尿管
2 | 基本要求 | 2.1 外观：产品各部件外观应光洁、无毛刺，导尿管、引流软管、弹性囊应柔软有弹性，流量观察滴斗应透明；锥度接头、过渡接头可与对应的部件紧密连接。
2.2 集尿袋刻度印刷应清晰。
2.3 尺寸：导尿管的外径公差为±0.33mm。
2.4 抗拉强度：固定粘接部位能承受10N的牵拉力不脱开、不断裂。
2.5 密闭性能：导尿管与引流袋牢固连接后，引流软管各部件、集尿袋应无泄漏.
2.6 无菌：产品应无菌。
2.7 环氧乙烷残留量：产品若经环氧乙烷气体灭菌，环氧乙烷残留量应不大于10μg/g。
2.8 留置时间：硅胶导尿管最长留置时间不超过21天。
2.9 贮存：产品应常温贮存在相对湿度不超过80%。
★3 | 耗材要求 | 耗材单独报价，并提供省阳采价格截图或其他地区供货价格证明文件
★4 | 售后 | 1、耗材使用过程中出现效果不佳，需批量更换同数量耗材
2、随时安排技术人员进行现场指导
年使用量：尿流监测导尿管：约8.7万元人民币

## 医用温毯机
“医用温毯机”技术参数
预算： | 3万/台 | 类别：医疗设备+耗材
国别： | 进口 | 项目编号：2022-JKMTDY-W1204
设备技术参数要求
序号 | 指标名称 | 技术参数
1 | 加热方式 | 充气式加温
2 | 温控参数 | 运行温度≥4档，室温档，低档32℃，中档38℃，高档43℃；控温精准度正负偏离≤1.5℃
3 | 过滤器 | 高效空气过滤系统，空气过滤器≤0.2微米
4 | 风速 | 具备两档风速，高速≤37CFM，低速≥32CFM
5 | 温度感应器 | 温度感应器≥3个，可进行连续监测系统温度，精准保证出风口处的气流温度
6 | 噪音 | 高速运行≤55分贝，低速运行≤48分贝
7 | 具备内置计时器 | 准确记录使用时间，便于监控使用和维护
8 | 设备安全系统 | 具有图示及报警提示音功能，能监测并显示加温时间，最高温度≤56℃，具备过热警示功能，能提示错误代码，便于保养维修
9 | 配备底座 | 配备原厂可移动底座
★10 | 配置 | 共配20条升温毯，规格科室自选
★11 | 售后 | 整机免费质保5年
耗材技术参数要求
序号 | 指标名称 | 技术要求
1 | 耗材名称 | 升温毯
2 | 规格 | 升温毯配置毯型≥18种；成人全身毯；成人上半身毯；成人下半身毯；截石位毯；手术窗口毯；儿童全身毯；婴儿全身毯等多种毯型。针对心脏外科手术无菌毯型（易发生低体温术种）。
3 | 其他要求 | 身下毯拥有排液口和独特的排列方式，可预防患者身下产生的淤积，从而避免皮肤浸渍。
★4 | 耗材要求 | 耗材单独报价，并提供省阳采价格截图或其他地区供货价格证明文件
★5 | 售后 | 1、耗材使用过程中出现效果不佳，需批量更换同数量耗材 2、随时安排技术人员进行现场指导
年使用量：约2万元人民币

## 血小板聚集仪
“血小板聚集仪”技术参数
预算： | 5万/台 | 类别：医疗设备+试剂
国别： | 国产 | 项目编号：2022-JKMTDY-W1214
设备技术参数要求
序号 | 指标名称 | 技术参数
★1 | 检测原理 | 光电比浊法
★2 | 操作方式 | 全自动：自动加样、自动清洗、自动控温、自动搅拌、液位自动跟踪
3 | 搅拌方式 | 自动混匀
4 | 测试通道 | ≥4个
5 | 样本位 | ≥60个
6 | 试剂位 | ≥5个，且具有冷藏功能
#7 | 检测速度 | ≥40 T/H
#8 | 检测功能 | 指标包含：一相聚集率、二相聚集率、最大聚集率
★9 | 网络连接 | 免费提供LIS连接
★10 | 配置 | 按照实际工作需求配备操作电脑，电脑配置按照医院要求进行配置
★11 | 售后 | 整机免费质保5年，相关软件免费升级，每年至少提供一次免费校准，并出具校准报告
试剂技术参数要求
序号 | 指标名称 | 技术要求
1 | 试剂名称 | 血小板聚集功能检测试剂盒
★2 | 检测项目 | 血小板聚集检测（ADP、AA、COL、EPI、RIS）
3 | 样本类型 | 血浆
#4 | 瓶间差 | ≤10％
#5 | 重复性 | ≤5％
#6 | 批间差 | ≤10％
★7 | 试剂要求 | 7.1 试剂按人份报价（所有质控品、配套耗材等）
7.2 试剂保证≥3个月以上固定批号
★8 | 资质要求 | 产品必须获得药监局颁发的医疗器械注册证或备案证
★9 | 售后 | 1、免费调换临近效期试剂 2、试剂使用过程中出现效果不佳，需批量更换同数量试剂 3、随时安排技术人员进行现场指导 4、厂家要对每批次有严格质控，每品种均需提供质检报告
年使用量：约15万元人民币。

## 尿液化学分析仪
“尿液化学分析仪”技术参数
预算： | 1万/台 | 类别：医疗设备+试剂
国别： | 国产 | 项目编号：2022-JKMTDY-W1223
设备技术参数要求
序号 | 指标名称 | 技术参数
1 | 测试项目 | 尿胆原（UBG）、胆红素（BIL）、酮体（KET）、血（BLD）、蛋白质（PRO）、微白蛋白（MALB）、亚硝酸盐（NIT）、白细胞（LEU）、 葡萄糖（GLU） 、比重（SG）、pH值（pH）、 维生素C（VC）
★2 | 设备类别 | 便携式（台式）
3 | 测试原理 | 采用光电比色法
4 | 测试速度 | ≥500条/小时
5 | 打印系统 | 内置式热敏打印机
6 | 自动功能 | 自动修正试纸非特异性、尿酸碱度、比重、颜色对测试结果的影响
7 | 异常值标记功能 | 具有
★8 | 售后 | 整机免费质保5年，相关软件免费升级，每年至少提供一次免费校准，并出具校准报告
试剂技术参数要求
序号 | 指标名称 | 技术要求
1 | 试剂名称 | 尿液分析试纸条
★2 | 检测项目 | 尿液分析检测
★3 | 试剂要求 | 3.1 试剂按人份报价（所有质控品、配套耗材等）
3.2 试剂、质控品保证≥3个月以上固定批号
★4 | 资质要求 | 产品必须获得药监局颁发的医疗器械注册证或备案证
★5 | 售后 | 1、免费调换临近效期试剂 2、试剂使用过程中出现效果不佳，需批量更换同数量试剂 3、随时安排技术人员进行现场指导 4、厂家要对每批次有严格质控，每品种均需提供质检报告
年使用量：0.5万

## 成像控制器
“成像控制器”技术参数
预算： | 49万/台 | 类别：医疗设备+耗材
国别： | 国产 | 项目编号：2022-JKMTDY-W1281
设备技术参数要求
序号 | 指标名称 | 技术参数
1 | 成像控制器 | ★1.1 基本功能：该设备将成像导管采集到的人体腔道图像信息处理后传输至显示器，给临床提供人体生理解剖内部结构的直视图像，为临床诊疗活动提供图像依据。
#1.2 主机适配成像导管具有一键图像冻结/解除冻结功能
1.3主机具有LED亮度调节等级≥5
1.4 主机具备一键白平衡功能
1.5 视频输出格式≥2，至少要求具备：DVI和CVBS格式
1.6 图像显示边框模式≥5
#1.7具备图像显示放大/缩小功能，调节档位数≥2档
1.8 可适配成像导管规格数≥2
1.9 LED光源与专机使用耗材一体化设计，光源具备独立开关
2 | 医用液晶显示器 | 2.1 医用级LCD显示器
2.2 支持全屏、PIP、side by side显示模式
2.3 亮度≥600 cd/m2
2.4 采用全贴合工艺，图像质量全面优于普通的非全贴合产品
3 | 专用台车 | 能放置整个直视系统，配备监视器支臂，内窥镜挂架，理线槽，带脚刹功能。
4 | 专用注水泵 | 4.1送水量可调范围：0－600ml/min
4.2传输压强：≤400kPa
4.3工作噪声：≤60dB（A）
★5 | 售后 | 整机免费质保5年
耗材技术参数要求
序号 | 指标名称 | 技术要求
1 | 耗材名称 | 一次性成像导管
2 | 成像导管 | ★2.1 适配的两种成像导管满足插入部外径≤9.5Fr和≤11Fr
2.2 适配的两种成像导管满足工作通道直径≥1.1mm和≥1.7mm
★2.3 工作长度≥220cm
2.4 成像导管最大视场角≥110°
2.5 成像导管可实现注水/负压同时进行
2.6 视向角：0°(直视)
2.7 成像导管具备四方向调节，支持全开及半锁模式
3 | 耗材要求 | 耗材单独报价，并提供省阳采价格截图或其他地区供货价格证明文件
★4 | 售后 | 1、耗材使用过程中出现效果不佳，需批量更换同数量耗材
2、随时安排技术人员进行现场指导
年使用量：约32.5万元人民币。

## B超仪
“B超仪（彩色多普勒超声诊断系统）”技术参数表
预算： | 97.5万/台 | 类别：科研设备
国别： | 进口 | 项目编号：2022-JKMTDY-W1360
设备技术参数要求
序号 | 指标名称 | 技术参数
★1 | 品牌 | 原装进口
2 | 监视器，液晶触摸控制屏 | ≥21英寸监视器，主机具备彩色液晶触摸控制屏，尺寸≥10.4英寸
3 | 谐波成像技术 | ≥3种不同成像方式组织谐波成像技术
★4 | 增益调节 | TGC≥8段，LGC≥8段。（附相关证明材料）
★5 | 双多普勒取样技术 | 可以在同一心动周期下，实现两个不同部位的多普勒同步取样，具有PW&PW、TDI&PW、TDI&TDI 3种模式，支持凸阵、线阵、相控阵、容积探头及腔内探头。（附相关证明材料）
#6 | 最大探测深度 | ≥40cm（请附图）
★7 | 全方位M型软件 | 具备任意角度M型，360度旋转，任意位置移动，移动无需事先定位轴心位置，M型取样线≥3 条（附图及相关证明材料）
★8 | 实时双幅同屏显示二维图像和慢放图像功能 | 具备实时双幅同屏显示二维图像和慢放图像功能，慢放速度可调（请附图及相关证明材料）
★9 | 自动胎儿心率测量 | 在B模式成像时，通过追踪胎儿心脏感兴趣区运动，自动测量胎儿心率。（附相关证明材料）
★10 | 专业卵泡测量软件包 | 具有专业卵泡测量软件包,快速计算卵泡大小及平均值； 具备专业卵泡评估报告，卵泡大小自动排序； 报告中每侧显示卵泡≥10个。（附相关证明材料）
#11 | 具有高分辨率彩色血流成像软件 | 可提供极高的空间分辨力同时保证帧频，有方向性； 可测量速度，更细微、更灵敏的显示中、早孕期胎儿循环系统情况。（请附图及相关证明材料）
★12 | 探头 | 12.1 腹部凸阵探头1把：超声频率1-5MHz
12.2 曲柄腔内微凸阵探头1把：超声频率2-10MHz，扫查角度≥200°； 曲柄微凸阵腔内探头手柄与探头前端角度为≤150°（附相关证明材料）
12.3 经直肠双平面探头（凸阵+线阵）1把：超声频率2-10MHz/2-14MHz
★13 | 配备金属穿刺导向装置 | 13.1 配备2个腹部凸阵探头穿刺导向装置
13.2 配备2个经直肠双平面探头金属穿刺导向装置
13.3 配备6个曲柄腔内微凸阵探头穿刺导向装置，能与科室现有曲柄探头通用的穿刺导向装置兼容
★14 | 售后 | 整机（含腹部凸阵探头，曲柄腔内微凸阵探头）免费质保3年，经直肠双平面探头免费质保1年
使用科室签字：
专家签字：
机关负责人签字：