技术参数表

| 设备名称 | 核磁输液管理系统 |
| --- | --- |
| 预算金额 | 130万元人民币 | 设备数量 | 1套 |
| ☑国产 ☑进口 |
| 设备功能要求 |
| 可用于常规MRI室和MRI复合手术室核磁设备旁的输液治疗。不会对核磁设备成像产生干扰，同时避免核磁共振成像设备释放的强磁场对输液设备的损伤。 |
| 软硬件配置清单 |
| 序号 | 描述 | 数量 |
| 1 | 核磁输液工作站 | 1台 |
| 2 | 输液泵注射泵 | 4台 |
| 3 | 药物库软件 | 1套 |
| 技术参数要求 |
| 序号 | 指标名称 | 技术参数 |
| 1 | 输液工作站 |  |
| ★1.1 | 核磁相容性 | 能在核磁环境下完成静脉输液(包括注射泵和输液泵)的要求。有输液工作站注册证。 |
| 1.2 | 电磁兼容性 | 可兼容IEC EN 60601-1-2: 1993,以及 IEC EN 60601-2-24: 1998。 |
| ★1.3 | MRI厂家认证 | 提供核磁共振仪生产商（任意厂家均可）的使用认证书。 |
| ★1.4 | 数据传输 | 可与临床信息系统进行数据交换 |
| ★1.5 | 麻醉靶控输注 | 能在核磁环境下完成麻醉靶控输注，提供注册证说明。 |
| 2 | 注射模块 |  |
| 2.1 | 注射总量范围 | 0.1～9000ml，以0.01ml递增 |
| 2.2 | 速率范围 | 0.01～1600ml/h，以0.01ml/h递增 |
| 2.3 | ＃体积重量 | 体积小巧，节省床旁空间。重量≤1.7公斤，便于携带和转运。 |
| 2.4 | 快推功能 | 1～1800ml/h可调，手动/自动快推可选。 |
| 2.5 | 注射器识别 | 自动识别符合国标的2ml、5ml、10ml、20ml、30ml、50ml标准注射器。 |
| ＃2.6 | 拓展功能 | 具备多种升级扩展功能，例如支持远程控制单元连接，远程操作磁共振输注工作站，可修改流速、设置预设置、选择输注模式。 |
| 3 | 输液模块 |  |
| 3.1 | 输液总量范围 | 0.1～9000ml，以0.01ml递增。 |
| 3.2 | 速率范围 | 0.01～1000ml/h，以0.01ml/h递增。 |
| 3.3 | ＃输血营养功能 | 为满足不同输注需求，可提供输液、输血、输营养的多功能机型。 |
| 3.4 | ＃体积重量 | 体积小巧，节省床旁空间。重量≤1.5公斤，便于携带和转运。 |
| 3.5 | 低电压模式 | 设备供电采用低电压模式，电压≤20V，保证插拔时电源安全。 |
| 3.6 | 压力检测 | 双压力传感器监测，最大程度保障输液安全，压力阈值至少8级可调。 |
| 3.7 | ＃防自流夹 | 输液管路在泵内为侧进侧出方式，有输液止流夹，避免管路可能出现的液体自流现象。 |
| 3.8 | 低电压模式 | 设备供电采用低电压模式，电压≤20V，保证插拔时电源安全。可不拆机更换电池。 |
| 售后服务要求 |
| 1 | 质保期 | 两年 |
| 2 | 备件库 | 西安有备件库 |
| 3 | 维修站 | 西安有维修站 |
| 4 | 收费标准 | 标准备件出厂价提供 |
| 5 | 培训支持 | 现场培训 |
| 6 | 维修响应 | 15分钟内响应，2小时到场。 |
| 7 | 到货时间 | 一个月内 |

说明: 功能要求、配置清单为必备要求，从功能角度提出；技术参数应体现设备档次要求，参数中区分“★”、“＃”参数，其中“★”参数为核心参数，为必须满足参数；“＃”参数为重要参数，在采购评审中分值较高。售后服务要求尽量填写，没有要求的可不填。