**2022-JKMTDY-W1361：**

|  |  |
| --- | --- |
| 设备名称 | EVC（小鼠）中央排气通风笼盒系统 |
| 设备数量 | 2 | ☑国产 □进口 |
| 最高投标限价 | 23万 |
| **技术参数要求** |
| **序号** | **技术指标名称** | **招标技术要求** |
| **★1** | 笼位数 | 标准100笼位/台。 |
| **2** | 结构及形状 | 圆柱形可360度自由旋转，十层，每层10个笼位。 |
| **★3** | 笼架规格 | ≤1000\*860\*2000mm，底部安装带刹不锈钢静音万向脚轮，可整架移动自如。 |
| **4** | 框架配置及材质 | 内配超静音直流风机；机箱正面配≥5寸触摸屏式PLC控制系统。触摸屏上可显示压差、温湿度、进出风口过滤器堵塞情况报警提示等；可调节换气次数、光照度、光照周期等；整体框架为优质304不锈钢。 |
| **5** | 光照调节系统 | 根据不同实验需求调节光照度。 |
| **6** | 笼盒 | 5.1 群养（窝）时≥0.042㎡，高度≥0.13m。 |
|  | 5.2 整体材质可同时高温高压消毒。 |
| **7** | 笼盒进出风口过滤器 | 笼盒进排气口结构低进高排，进、排气口分别配一个高效低阻过滤器。过滤面积≥20㎝²，过滤器为可拆卸式，可高温高压消毒，反复使用。过滤器两侧均有304不锈钢40目滤网（便于清洗、更换，不易堵塞）。过滤器侧边带硅胶密封条，不易从笼盒上脱落。 |
| **8** | 食盒和饮水瓶 | 内壁配置一食盒(≥500g)和一饮水瓶(≥400ml)。 |
| **★9** | 配置 | 标配外另配5个笼盒（含食盒和水瓶）；标配外每套另配100个过滤膜 |
| **★10** | 售后 | 整机免费质保三年 |

**2022-JKMTDY-W1362：**

|  |  |
| --- | --- |
| 设备名称 | 探头消毒器 |
| 设备数量 | 2 | ☑国产 □进口 |
| 最高投标限价 | 18万 |
| **技术参数要求** |
| **序号** | **技术指标名称** | **招标技术要求** |
| **★1** | 用途 | 设备主要用于对各类超声探头的消毒  |
| **2** | 安装方式 | 移动安装 |
| **3** | 触摸触控彩屏 | ≥3.5寸触摸屏，设备上能通过指示灯和图文方式显示运行状态 |
| **★4** | 紫外线强度 | 多点测试辐照度均值≥400μW/cm²；符合GB28235-2020《紫外线消毒器卫生要求》要求。（提供检测报告） |
| **★5** | LED紫外线灯珠寿命 | ≥1000小时，符合GB28235-2020《紫外线消毒器卫生要求》要求。（提供检测报告） |
| **6** | 泄漏量 | 使用中对人体无害，紫外线泄漏量＜1μW/cm²。臭氧泄漏量为≤0.01mg/m³（提供检测报告）； |
| **7** | 消毒要求 | ★7.1 启动消毒器20S对金黄色葡萄球菌的杀灭对数值≥3，GB28235-2020《紫外线消毒器卫生要求》要求。（提供检测报告） |
| ★7.2 启动消毒器20S对大肠杆菌的杀灭对数值≥3，GB28235-2020《紫外线消毒器卫生要求》要求。（提供检测报告） |
| ★7.3 启动消毒器20S对龟分枝杆菌的杀灭对数值≥3，GB28235-2020《紫外线消毒器卫生要求》要求。（提供检测报告）； |
| 7.4 启动消毒器40S对白色念珠菌的杀灭对数值≥3，GB28235-2020《紫外线消毒器卫生要求》要求。（提供检测报告） |
| 7.5 启动消毒器60S对枯草杆菌黑色变种芽孢的杀灭对数值≥3，GB28235-2020《紫外线消毒器卫生要求》要求。（提供检测报告） |
| ＃7.6 现场实验：启动消毒器60S对枯草杆菌黑色变种芽孢的杀灭对数值≥3，GB28235-2020《紫外线消毒器卫生要求》要求。（提供检测报告） |
| ＃7.7 模拟现场实验：启动消毒器60S对探头表面自然菌的杀灭对数值≥1，GB28235-2020《紫外线消毒器卫生要求》要求。（提供检测报告） |
| **★8** | 消毒原理 | 利用280纳米波长LED紫外线原理，消毒仓内上下左右均配置LED紫外线灯珠，可对探头进行无死角照射消杀。 |
| **＃9** | 消毒模式 | 自动消毒或手动消毒两种模式满足用户不同情形下使用。可自定义消毒时间。 |
| **10** | 其他要求 | ＃10.1 具有人声提示声音，自适应开关舱门功能。 |
| ＃10.2 消毒记录可查看，可自动打印，可导出，方便院感查询。 |
| 10.3 消毒仓适配各类消毒探头，满足科室需求。 |
| **11** | 资质要求 | 11.1 制造商具备消毒产品生产企业卫生许可证，且许可证生产类别里必须明确包含有紫外线类消毒器械。 |
| 11.2 提供企业ISO14001环境管理体系认证和ISO45001职业健康安全管理体系认证 |
| 11.3 产品具有消毒产品卫生安全评价报告 |
| **★12** | 售后 | 整机免费质保3年 |

**2022-JKMTDY-W1305：**

|  |  |
| --- | --- |
| 设备名称 | 医疗区户外导示牌 |
| 设备数量 | 15套 | ☑国产 □进口 |
| 最高投标限价 | 17万 |
| **技术参数要求** |
| **序号** | **技术指标名称** | **招标技术要求** |
| 1 | 材质要求 | 304不锈钢材质，焊接成型，不锈钢厚度不小于1.2MM。 |
| 2 | 高度要求 | 不小于2.2米 |
| 3 | 宽度要求 | 不小于1.2米 |
| 4 | 整体厚度要求 | 不小于150 MM  |
| 5 | 信息内容 | 激光镂空信息内容、亚克力切割粘贴。 |
| 6 | 镜面要求 | 镜面烤漆。 |
| 7 | 颜色 | 烤对应颜色漆。 |
| 8 | 其他要求 | 具有夜视功能，方便患者夜间可视。 |
| 9 | 中标费用包括 | 导示牌设计、导示牌制作、导示牌运输、安装、调试、税费等。 |
| 10 | 质保期 | 3年。 |
| 11 | 其他 | 招标结束，公司中标后，结合我院历史文化，按美观大方、方便可视、新颖独特的设计理念，进行设计制作方案，待方案经我院同意后，在进行制作、施工、安装。 |