## 电子尿流监护仪
“电子尿流监护仪”技术参数
预算： | 0.96万/4台 | 类别：医疗设备+耗材
国别： | 国产 | 项目编号：2022-JKMTDY-W1161
设备技术参数要求
序号 | 指标名称 | 技术参数
1 | 电子尿量监护仪 | 1.1 精密检测尿量。
1.2 间歇性导尿：仿生排尿，定时开放和测压开放。
1.3 可以监测患者核心体温和膀胱压。
1.4 可以将仪器监测所有数据无线上传智能护理系统（INS系统）。
1.5 尿液呈液滴状态下，15-30滴/ml，分时尿量准确度误差≤±10%。
1.6 计量分辨率：1ml。
1.7 供电电压：DC 5.0V，或AC220V 50HZ
★2 | 售后 | 整机免费质保五年
耗材技术参数要求
1 | 耗材名称 | 尿流监测导尿管
2 | 基本要求 | 2.1 外观：产品各部件外观应光洁、无毛刺，导尿管、引流软管、弹性囊应柔软有弹性，流量观察滴斗应透明；锥度接头、过渡接头可与对应的部件紧密连接。
2.2 集尿袋刻度印刷应清晰。
2.3 尺寸：导尿管的外径公差为±0.33mm。
2.4 抗拉强度：固定粘接部位能承受10N的牵拉力不脱开、不断裂。
2.5 密闭性能：导尿管与引流袋牢固连接后，引流软管各部件、集尿袋应无泄漏.
2.6 无菌：产品应无菌。
2.7 环氧乙烷残留量：产品若经环氧乙烷气体灭菌，环氧乙烷残留量应不大于10μg/g。
2.8 留置时间：硅胶导尿管最长留置时间不超过21天。
2.9 贮存：产品应常温贮存在相对湿度不超过80%。
★3 | 耗材要求 | 耗材单独报价，并提供省阳采价格截图或其他地区供货价格证明文件
★4 | 售后 | 1、耗材使用过程中出现效果不佳，需批量更换同数量耗材
2、随时安排技术人员进行现场指导
年使用量：尿流监测导尿管：约8.7万元人民币

## 医用温毯机
“医用温毯机”技术参数
预算： | 3万/台 | 类别：医疗设备+耗材
国别： | 进口 | 项目编号：2022-JKMTDY-W1204
设备技术参数要求
序号 | 指标名称 | 技术参数
1 | 加热方式 | 充气式加温
2 | 温控参数 | 运行温度≥4档，室温档，低档32℃，中档38℃，高档43℃；控温精准度正负偏离≤1.5℃
3 | 过滤器 | 高效空气过滤系统，空气过滤器≤0.2微米
4 | 风速 | 具备两档风速，高速≤37CFM，低速≥32CFM
5 | 温度感应器 | 温度感应器≥3个，可进行连续监测系统温度，精准保证出风口处的气流温度
6 | 噪音 | 高速运行≤55分贝，低速运行≤48分贝
7 | 具备内置计时器 | 准确记录使用时间，便于监控使用和维护
8 | 设备安全系统 | 具有图示及报警提示音功能，能监测并显示加温时间，最高温度≤56℃，具备过热警示功能，能提示错误代码，便于保养维修
9 | 配备底座 | 配备原厂可移动底座
★10 | 配置 | 共配20条升温毯，规格科室自选
★11 | 售后 | 整机免费质保5年
耗材技术参数要求
序号 | 指标名称 | 技术要求
1 | 耗材名称 | 升温毯
2 | 规格 | 升温毯配置毯型≥18种；成人全身毯；成人上半身毯；成人下半身毯；截石位毯；手术窗口毯；儿童全身毯；婴儿全身毯等多种毯型。针对心脏外科手术无菌毯型（易发生低体温术种）。
3 | 其他要求 | 身下毯拥有排液口和独特的排列方式，可预防患者身下产生的淤积，从而避免皮肤浸渍。
★4 | 耗材要求 | 耗材单独报价，并提供省阳采价格截图或其他地区供货价格证明文件
★5 | 售后 | 1、耗材使用过程中出现效果不佳，需批量更换同数量耗材 2、随时安排技术人员进行现场指导
年使用量：约2万元人民币

## 血小板聚集仪
“血小板聚集仪”技术参数
预算： | 5万/台 | 类别：医疗设备+试剂
国别： | 国产 | 项目编号：2022-JKMTDY-W1214
设备技术参数要求
序号 | 指标名称 | 技术参数
★1 | 检测原理 | 光电比浊法
★2 | 操作方式 | 全自动：自动加样、自动清洗、自动控温、自动搅拌、液位自动跟踪
3 | 搅拌方式 | 自动混匀
4 | 测试通道 | ≥4个
5 | 样本位 | ≥60个
6 | 试剂位 | ≥5个，且具有冷藏功能
#7 | 检测速度 | ≥40 T/H
#8 | 检测功能 | 指标包含：一相聚集率、二相聚集率、最大聚集率
★9 | 网络连接 | 免费提供LIS连接
★10 | 配置 | 按照实际工作需求配备操作电脑，电脑配置按照医院要求进行配置
★11 | 售后 | 整机免费质保5年，相关软件免费升级，每年至少提供一次免费校准，并出具校准报告
试剂技术参数要求
序号 | 指标名称 | 技术要求
1 | 试剂名称 | 血小板聚集功能检测试剂盒
★2 | 检测项目 | 血小板聚集检测（ADP、AA、COL、EPI、RIS）
3 | 样本类型 | 血浆
#4 | 瓶间差 | ≤10％
#5 | 重复性 | ≤5％
#6 | 批间差 | ≤10％
★7 | 试剂要求 | 7.1 试剂按人份报价（所有质控品、配套耗材等）
7.2 试剂保证≥3个月以上固定批号
★8 | 资质要求 | 产品必须获得药监局颁发的医疗器械注册证或备案证
★9 | 售后 | 1、免费调换临近效期试剂 2、试剂使用过程中出现效果不佳，需批量更换同数量试剂 3、随时安排技术人员进行现场指导 4、厂家要对每批次有严格质控，每品种均需提供质检报告
年使用量：约15万元人民币。

## 尿液化学分析仪
“尿液化学分析仪”技术参数
预算： | 1万/台 | 类别：医疗设备+试剂
国别： | 国产 | 项目编号：2022-JKMTDY-W1223
设备技术参数要求
序号 | 指标名称 | 技术参数
1 | 测试项目 | 尿胆原（UBG）、胆红素（BIL）、酮体（KET）、血（BLD）、蛋白质（PRO）、微白蛋白（MALB）、亚硝酸盐（NIT）、白细胞（LEU）、 葡萄糖（GLU） 、比重（SG）、pH值（pH）、 维生素C（VC）
★2 | 设备类别 | 便携式（台式）
3 | 测试原理 | 采用光电比色法
4 | 测试速度 | ≥500条/小时
5 | 打印系统 | 内置式热敏打印机
6 | 自动功能 | 自动修正试纸非特异性、尿酸碱度、比重、颜色对测试结果的影响
7 | 异常值标记功能 | 具有
★8 | 售后 | 整机免费质保5年，相关软件免费升级，每年至少提供一次免费校准，并出具校准报告
试剂技术参数要求
序号 | 指标名称 | 技术要求
1 | 试剂名称 | 尿液分析试纸条
★2 | 检测项目 | 尿液分析检测
★3 | 试剂要求 | 3.1 试剂按人份报价（所有质控品、配套耗材等）
3.2 试剂、质控品保证≥3个月以上固定批号
★4 | 资质要求 | 产品必须获得药监局颁发的医疗器械注册证或备案证
★5 | 售后 | 1、免费调换临近效期试剂 2、试剂使用过程中出现效果不佳，需批量更换同数量试剂 3、随时安排技术人员进行现场指导 4、厂家要对每批次有严格质控，每品种均需提供质检报告
年使用量：0.5万