2022-JKMKQY-W1012(19)：

|  |  |
| --- | --- |
| 项目编号 | 2022-JKMKQY-W1012(19) |
| 项目名称 | 大容量高速冷冻离心机 |
| 数量 | 1 | 🞎国产 🗹进口 |
| 最高投标限价 | 人民币12万元（免税）  |
| **功能要求** |
| 最高转速≥15200rpm,具有生物安全转头 |
| **软硬件配置清单** |
| **序号** | **描 述** | **数量** |
| 1 | 离心机主机 | 1 |
| 2 | 4x400ml水平转子 | 1个 |
| 3 | 50ml水平转子适配器 | 1套4个 |
| 4 | 15ml水平转子适配器 | 1套4个 |
| **技术参数要求** |
| 序号 | 指标名称 | 技术参数 |
| 1 | ★最高转速 | ≥15100rpm |
| 2 | ★最大离心力 | ≥25700xg |
| 3 | ★最大容量 | 水平转子≥4x400ml；角转子≥6x100ml |
| 4 | 温度设置范围 | -9至40℃ |
| 5 | 运行时间控制 | ≥9小时，59分钟 |
| 6 | **#**显示屏 | 高亮LCD屏 |
| 7 | **#**程序 | 具有6个快捷程序键 |
| 8 | ★转头铆定 | 具有自动铆定功能，无需扳手铆定 |
| 9 | 转头盖 | 所选配转子具有第三方认证的防生物气溶胶安全盖 |
| 10 | **＃**可选转子数量 | ≥15个 |
| 售后服务要求(每一项都是“★”) |
| 1 | 质保期 | 3年 |
| 2 | 备件库 | 西安市有备件库，全国有备件库 |
| 3 | 维修站 | 西安有维修站，全国有维修站 |
| 4 | 收费标准 | 质保期外维修只收取配件费用，对配件进行报价，并承诺价格为全国最低价(附承诺函) |
| 5 | 培训支持 | 免费进行全面的现场技术操作培训，直到所有参加的培训人员能独立熟练操作使用机器 |
| 6 | 维修响应 | 4小时响应，24小时到达现场 |
| 7 | 到货时间 | 合同签订后45天 |