技术参数

| 项目编号 | 2022-JKMKQY-W1013-11 |
| --- | --- |
| 设备名称 | 表面肌电采集分析系统 |
| 设备数量 | 1套 | ■进口 □国产 |
| 最高投标限价 | 30万人民币 |
| 设备功能要求 |
| 表面肌电（Surface electromygraohy，SEMG ）是一种安全、非侵入性的记录肌电的方法，用来记录和分析肌肉收缩时发出的肌电信号，其代表着肌肉的活动水平，能使肌肉的能量客观量化，具有广泛的应用前景 |
| 软硬件配置清单 |
| 序号 | 描述 | 数量 |
| 1 | 32通道数据采集器 | 1 |
| 2 | 10通道基础模块 | 1 |
| 3 | 肌电放大器 | 10 |
| 4 | 数据采集分析软件 | 1 |
| 5 | 外部肌电数据分析软件 | 1 |
| 技术参数要求 |
| 序号 | 指标名称 | 技术参数 |
| 1 | 系统特点 | ★1.1肌电通道10个，每个通道都有一个从DC至2kHz的频带宽度 ★1.2单独10挡位的增益控制和信号过载指示器 ＃1.3信号有线传输 ★1.4 低信号延迟1.2ms，保证同步，并均可用于肌电图、心电图、角度计、事件开关和压力传感器等设备 ★1.5所有通道都有一个可调的高通和低通滤波器。高通滤波器支持直流至120Hz的8个频率设置，低通滤波器支持350Hz至2kHz的8个频率设置 ★1.6该系统包括4个辅助通道(DC至120Hz,-3dB)，用户可将如角度计、加速度计、压力传感器或任何定制设备直接连接，且配有电气隔离装置 |
| 2 | ★EMG通道频带宽度 | 10Hz * - 2000Hz -3dB |
| 3 | ★用户可调低 通滤波器 | 350, 500, 750, 1000, 1250, 1500, 1750, 2000Hz |
| 4 | ★用户可调高 通滤波器 | DC *, 10, 20, 40, 60, 80, 100, 120Hz |
| 5 | ★辅助通道带宽 | DC - 120Hz |
| 6 | 专用的事件开关通道 | 8个开关输入 |
| 7 | ★系统延迟 | 2 kHz带宽下1.2毫秒 |
| 8 | Subject Backpack 技术参数 |
| 8.1 | 输入阻抗 | 接头处输入31kΩ |
| 8.2 | ★背包频带宽度 | 0- 2000Hz |
| 8.3 | ★内部采样率 | 每通道5000HZ |
| 8.4 | ★背包单位增益范围 | 10个预设增益，10-500±5% |
| 8.5 | ★信噪比 | 满量程输出时>60dB |
| 8.6 | 通道间串扰 | 任何通道之间>60dB |
| 9 | ★设备配套耗材 | 电极片进医院目录内，招标时议价 |
| 耗材明细 |
| 序号 | 耗材名称 | 单位 | 单价（元） | 年用量 | 金额（元） | 备注 |
| 1 | 电极片（颌面部） | 片 | 2.7 | 200 | 540 |  |
| 2 | 电极片（其他大肌群） | 片 | 2.7 | 200 | 540 |  |
| 售后服务要求(每一项都是“★”) |
| 1 | 质保期 | 3年 |
| 2 | 备件库 | 国内有备件库 |
| 3 | 维修站 | 国内有维修站 |
| 4 | 收费标准 | 质保期外维修只收取配件费用，对配件进行报价，并承诺价格为全国最低价(附承诺函) |
| 5 | 培训支持 | 免费进行全面的现场技术操作培训，直到所有参加的培训人员能独立熟练操作使用机器 |
| 6 | 维修响应 | 7*24小时电话响应，接到通知后24小时内携带替代品到现场服务 |
| 7 | 到货时间 | 合同签订后60天内 |

说明: 功能要求、配置清单为必备要求，从功能角度提出；技术参数应体现设备档次要求，参数中区分“★”、“＃”参数，其中“★”参数为核心参数，为必须满足参数；“＃”参数为重要参数，在采购评审中分值较高。售后服务要求尽量填写，没有要求的可不填。