技术参数

| 项目编号 | 2022-JKMKQY-W1013-12 |
| --- | --- |
| 设备名称 | 计算机控制局部麻醉系统 |
| 设备数量 | 6 | ■进口 □国产 |
| 最高投标限价 | 21万元人民币 |
| 设备功能要求 |
| 适用于口腔所有的传统麻醉方式，同时可进行上牙槽前神经、上牙槽前中神经、及牙周膜韧带注射麻醉 设备具有自动排气、自动回吸功能、具有动态压力传感技术，实时反馈注射压力、具有三种给药速度（0.3ml/min、1.7ml/min、3.5ml/min），缓速注射时具有自动巡航功能，可实现自动给药 |
| 软硬件配置清单 |
| 序号 | 描述 | 数量 |
| 1 | 主机 | 1台 |
| 2 | 带线气动脚踏 | 1套 |
| 3 | 电源线 | 1根 |
| 4 | 中文说明书 | 1本 |
| 技术参数要求 |
| 序号 | 指标名称 | 技术参数 |
| 1 | ★主机 | 适用于口腔所有的传统麻醉方式，同时可进行上牙槽前神经、上牙槽前中神经、及牙周膜韧带注射麻醉 1.1具有自动排气功能 1.2具有自动回吸功能 1.3具有动态压力传感技术，实时反馈注射压力 1.4采用三种给药模式和速度： 一种速度缓速：0.3ml/min 两种速度缓速：0.3ml/min；快速 1.7ml/min 三种速度缓速：0.3ml/min；快速1.7ml/min超快速3.5ml/min 1.5缓速时具备自动巡航功能，可实现自动给药 1.6具有自动保护装置，当注射压力过大时，可自动停止注射 1.7具有脚踏控制给药功能 1.8配备一次性使用带针手柄 |
| 售后服务要求(每一项都是“★”) |
| 1 | 质保期 | 整机质保3年 |
| 2 | 备件库 | 西安有备件库、国内有备件库 |
| 3 | 维修站 | 西安有维修站、国内有维修站 |
| 4 | 收费标准 | 质保期外维修只收取配件费用，对配件进行报价，并承诺价格为全国最低价(附承诺函) |
| 5 | 培训支持 | 免费进行全面的现场技术操作培训，直到所有参加的培训人员能独立熟练操作使用机器 |
| 6 | 维修响应 | 2小时内 |
| 7 | 到货时间 | 中标后3个工作日 |

说明: 功能要求、配置清单为必备要求，从功能角度提出；技术参数应体现设备档次要求，参数中区分“★”、“＃”参数，其中“★”参数为核心参数，为必须满足参数；“＃”参数为重要参数，在采购评审中分值较高。售后服务要求尽量填写，没有要求的可不填。