技术参数表

| 设备名称 | 无创呼吸机 |
| --- | --- |
| 预算金额 | 220.00万元人民币 | 设备数量 | 11台 |
| 是否必须 进口 | □是 ☑否 | 是否免税 （进口设备填写） | □是 □否 |
| 设备功能要求 |
| 满足临床无创机械通气，可作为有创呼吸机的续惯治疗，满足基本通气功能。 |
| 软硬件配置清单 |
| 序号 | 描述 | 数量 |
| 1 | 主机 | 11台 |
| 2 | 车架 | 11台 |
| 3 | 湿化器 | 11个 |
| 4 | 湿化罐 | 11个 |
| 5 | 硅胶管路 | 11套 |
| 6 | 一次性呼吸回路 | 110套 |
| 7 | 一次性呼吸面罩 | 55个 |
| 8 | 重复性呼吸面罩 | 22个 |
| 技术参数要求 |
| 序号 | 指标名称 | 技术参数 |
| 1 | ★基本要求 | 适用于成人和小儿的专用无创呼吸机 |
| 2 | ＃屏幕显示 | 全中文操作界面，≥17英寸彩色触屏显示器，屏幕可旋转，方便医护操作。 |
| 3 | 波形显示 | 呼吸机可同屏显示三道波形和监测参数。 |
| 4 | ＃患者数据管理 | 呼吸机具备截图功能；患者数据可导入导出，方便医护制作病历及教学。 |
| 5 | ★通气模式 | CPAP（持续气道正压通气）、S/T（自主呼吸/时间控制通气）、VS (容量支持通气)、具有窒息备份通气 |
| 6 | ＃患者参数自动调节模式 | 参数自动计算：根据输入患者的身高，机器实现一键启动快速，自动匹配患者通气参数及报警上下限。 |
| 7 | ★高流量氧疗模式 | HFNC流速（2-60）L/min |
| 8 | ＃高级通气模式 | PPS（比例压力支持通气） |
| 9 | ★无创容量保证 | 保证潮气量（20-2000）ml |
| 10 | 呼吸频率 | （4－60）次/分 |
| 11 | 窒息呼吸频率 | （1-80）次/分 |
| 12 | 吸气时间 | （0.30-3.00）秒 |
| 13 | 吸气峰流速 | 200升/分 |
| 14 | 压力上升时间 | （0.1-0.5）s |
| 15 | 吸气压力 | （4-40）cmH2O |
| 16 | ★吸入氧浓度设定 | 具备电子调节功能（21~100）%连续可调(非氧气流速大小调节氧浓度) |
| 17 | 呼气末正压 | （4-25）cmH2O |
| 18 | 吸气触发灵敏度 | （1-5）档或L/min可调节 |
| 19 | 基础监测参数 | 潮气量、呼吸频率、分钟通气量、峰值压力、呼气压力、吸气时间占比、患者触发百分比、氧浓度、平均压力、吸呼比、病人端漏气量 |
| 20 | 波形 | 压力-时间、容量-时间、流速-时间 |
| 21 | 报警参数 | 压力过高、压力过低；潮气量过高、潮气量过低；呼吸频率过高、呼吸频率过低；分钟通气量过低；氧浓度过高、氧浓度过低。 |
| 22 | ＃数据管理 | 72小时趋势图、72小时趋势表、20000条日志记录 |
| 23 | ＃低压氧接口 | 额外具备低压氧接口 |
| 24 | ★氧浓度监测 | 具备氧电池监测氧浓度功能 |
| 25 | 内置蓄电池 | 电池工作时间≧2小时 |
| 售后服务要求（每一项都是“★”） |
| 1 | 质保期 | 整机质保≧3年 |
| 2 | 备件库 | 供应商或厂家在西安有备件库 |
| 3 | 维修站（点） | 供应商或厂家在西安有维修点 |
| 4 | 收费标准 | 质保期后，专用配件折扣优惠政策 |
| 5 | 培训支持 | 现场操作培训，提供备用机 |
| 6 | 维修响应 | 维修响应≤2小时，到场时间≤24小时。 |
| 7 | 到货时间 | 合同签订后30个工作日 |
| 需求科室负责人 |  | 机关业务部门 |  |
| 专家组 |  |

说明: 功能要求、配置清单为必备要求，从功能角度提出；技术参数应体现设备档次要求，参数中区分“★”、“＃”参数，其中“★”参数为核心参数，为必须满足参数；“＃”参数为重要参数，在采购评审中分值较高。售后服务要求尽量填写，没有要求的可不填。