| 设备名称 | 监护病床 |
| --- | --- |
| 最高限价 | 100.00万元人民币 | 设备数量 | 10台 |
| 是否必须 进口 | □是 ☑否 | 是否免税 （进口设备填写） | □是 □否 |
| 设备功能要求 |
| 用于活动和移位困难的高度依赖护理的患者，可进行背部、腿部及整床升降，具备头高脚低、头低脚高、左右侧翻、一键式电动CPR、一键式椅位、一键式垂头仰卧体位功能，可实现称重、拍片和患者活动监测功能。 |
| 软硬件配置清单 |
| 序号 | 描述 | 数量 |
| 1 | 高防水、防下滑、防褥疮专用床垫 | 10张 |
| 2 | 输液架 | 10根 |
| 3 | 集成挂钩 | 10组 |
| 4 | 引流袋挂钩 | 40个 |
| 5 | 约束环 | 40对 |
| 6 | 防撞轮 | 40个 |
| 7 | 输液架插座 | 40个 |
| 8 | 移动餐桌 | 10个 |
| 9 | 床头柜 | 10个 |
| 10 | 床垫防滑筋 | 50个 |
| 11 | 侧翻防护垫 | 10个 |
| 12 | 中控脚轮 | 40个 |
| 13 | 脚踏开关 | 10个 |
| 14 | UPS 电源 | 10个 |
| 技术参数要求 |
| 序号 | 指标名称 | 技术参数 |
| 1 | ★床体材料 | 整体采用合金或钢结构设计，金属部件全部采用焊接机器人施以高精度焊接工艺（提供相关证明材料），床头尾板采用PE原材料整体一次吹塑成型；床面板PP工程塑料 |
| 2 | 护栏 | 分体或旋转式，自动缓慢下降，符合IEC60601-2-52规范 |
| 3 | ＃床体尺寸 | 长≧2200mm；宽≧900mm |
| 4 | ★脚轮 | 静音脚轮，直径≧6寸，进口国际知名品牌（提供相关证明材料），双面中控，刹车、直行、万向三挡设计 |
| 5 | 触摸式开关 | 双侧护栏外侧各有一个医护控制面板，内侧有一个患者控制面板 |
| 6 | 显示屏 | 液晶数字显示屏 |
| 7 | ＃背部角度 | 0-70° |
| 8 | ＃膝部角度 | 0-35° |
| 9 | 高低调节 | （520-840）mm |
| 10 | 床头床尾倾斜 | ≥-12°且≤12° |
| 11 | ＃胸腹减压功能 | 背部床板与臀部床板凹凸咬合式设计，背板升起延展后退，回退时托住床垫，防止挤夹，减少患者背、腹和臀部压力。 |
| 12 | ★称重精度 | 100kg以内精确度达≤±0.1kg |
| 13 | ★报警 | 离床报警，配备急停开关 |
| 14 | 断电工作功能 | 满足4小时以内病床移动断电操作 |
| 15 | ★床垫 | 具备防褥疮功能（提供相关证明材料） |
| 16 | ★电机 | 立柱电机≧2个，直线电机≧3个，进口品牌静音电机（提供相关证明材料） |
| 17 | 承重 | 安全承重≥220kg |
| 18 | 防水功能 | ≧IPX 4 |
| 19 | ＃可侧翻 | ≧30° |
| 20 | ＃整床X光拍片 | 具备 |
| 21 | ★CPR操作方式 | 支持手动、电动两种方式 |
| 22 | ＃品牌市场占有率 | 品牌近三年在西安市三甲医院装机数量≧1200张（提供相关合同或发票） |
| 23 | ★品牌注册时间 | ≧15年 |
| 售后服务要求（每一项都是“★”） |
| 1 | 质保期 | 整机质保≧10年 |
| 2 | 备件库 | 厂家或供应商西安有备件库 |
| 3 | 维修站（点） | 厂家或供应商西安有维修站（点） |
| 4 | 收费标准 | 质保期后，专用配件折扣优惠政策 |
| 5 | 培训支持 | 现场操作培训，一周内无法修复提供备用机 |
| 6 | 维修响应 | 维修响应≤2小时，到场时间≤24小时 |
| 7 | 到货时间 | 合同签订后15个工作日 |

说明: 功能要求、配置清单为必备要求，从功能角度提出；技术参数应体现设备档次要求，参数中区分“★”、“＃”参数，其中“★”参数为核心参数，为必须满足参数；“＃”参数为重要参数，在采购评审中分值较高。售后服务要求尽量填写，没有要求的可不填。