设备技术参数会审表

| 设备名称 | 连续血液净化机 |
| --- | --- |
| 预算金额 | 74万元人民币 | 设备数量 | 2台 |
| □国产 (进口 |
| 设备功能要求 |
| 随着重症医疗的发展，目前连续性血液净化设备在科室具备很重要的位置，对于很多疾病连续性血液净化设备（crrt）可以进行辅助的治疗。 面对急性肾损伤、多脏器衰竭、全身炎症综合征、心衰水肿、自身免疫性疾病和肝脏衰竭等疾病极大地提升科室病人的救治率以及对于医院开展新技术，新治疗手段都有非常大的帮助。 |
| 软硬件配置清单 |
| 序号 | 描述 | 数量 |
| 1 | 显示屏 | 2 |
| 2 | 蠕动泵 | 8（血泵、超滤液泵、置换液泵、透析液泵） |
| 3 | 肝素泵 | 2（一体化肝素泵） |
| 4 | 枸橼酸-钙泵 | 4（一体化联动泵） |
| 5 | 体外循环监测系统 | 2套 |
| 6 | 液体平衡称重系统 | 8 |
| 7 | 加热系统 | 4（置换液和透析液加热器） |
| 8 | 后备电池 | 2（铅酸蓄电池） |
| 9 | 输液杆 | 4 |
| 技术参数要求 |
| 序号 | 指标名称 | 技术参数 |
| 1 | 整机要求 | 1.1整机原装进口，最新一代产品 |
|  |  | 1.2可提供医疗器械生产许可证，医疗器械注册等证书，CE/FDA证书等。 |
|  |  | 1.3配置15寸彩色液晶触摸屏，屏幕可上下左右90°旋转，中文清晰显示操作指南。 |
|  |  | 1.4有智能软件，可在线辅助操作、分析报警原因并提供解决故障的方案。 |
|  |  | ＃1.5标配7个泵，包括：血泵、置换液泵、透析液泵、废液泵、内置肝素泵、钙泵、枸橼酸泵。所有泵有醒目的颜色标识，所有的泵不相互共用，并且由主机统一控制。 |
| 2 | 治疗模式 | 2.1连续性静-静脉血滤滤过（Pre-CVVH）； |
|  |  | 2.2连续性静-静脉血滤滤过（Post-CVVH）； |
|  |  | 2.3前-后稀释连续性静-静脉血滤滤过（Pre-Post CVVH） |
|  |  | 2.4连续性静-静脉血液透析（CVVHD） |
|  |  | 2.5连续性静-静脉血液透析滤过（Pre-CVVHDF） |
|  |  | 2.6连续性静-静脉血液透析滤过（Post-CVVHDF） |
|  |  | 2.7枸橼酸钙-连续性静静脉血液透析（CiCA-CVVHD） |
|  |  | 2.8枸橼酸钙-连续性静静脉血液透析滤过（CiCA-Post CVVHDF） |
| 3 | 抗凝选择 | 具备肝素抗凝、无抗凝及全自动一体化的枸橼酸抗凝治疗模式，在枸橼酸抗凝过程可以同时使用肝素抗凝。 |
| 4 | 开机自检 | 开机自动校准、检测，然后再安装管路，避免管路浪费。并可在治疗过程中进行周期性的核对校准。 |
| ★5 | 平衡系统 | 液体平衡秤：≥4 个，每个称承载量可达≥10KG。 |
| ＃6 | 加温器 | 配备双加温器，同时给透析液或置换液加温，不可加温血液。温度调节范围： 35℃-39℃且必须具备关闭功能。 |
| 7 | 安全报警监测系统 | 要求有空气监测安全报警系统，有漏血监测安全报警系统、有压力限值监测安全报警系统、有液体平衡监测安全报警系统、跨膜压监测预估及滤器中凝血监测预估报警系统，有过高的跨膜压监测预估及滤器中凝血监测预估报警系统。 |
| ＃8 | 压力探测器 | ≥3个无空气接触的压力探测器。 |
| 9 | 泵的流速 | 血流速：≥450 ml /min；置换液：≥4800ml/h；透析液：≥4800ml/h；滤过液：≥8000ml/h；净超滤率：≤800ml/h。 |
| 10 | 压力参数 | 压力监测参数：精确度为读数的±10% |
| 11 | 电击防护程度 | 达到防心脏漏电 CF 级别 |
| ＃12 | 置换液追加功能 | 具备 |
| 13 | 后备电源 | 内置后备电源，在紧急断电的情况下维持≥15分钟 |
| 14 | 数据传输 | 内置数据交换接口，可以与PDMS/HIS系统连接，方便数据传输。 |
| 售后服务要求 |
| 1 | 质保期 | 2年 |
| 2 | 备件库 | 西安有备件库 |
| 3 | 维修站 | 西安有维修站 |
| 4 | 收费标准 | 质保期外维修只收取配件成本费 |
| 5 | 培训支持 | 现场培训 |
| 6 | 维修响应 | 2小时内电话响应，12小时内现场响应 |
| 7 | 到货时间 | 合同签署后30个工作日 |