设备技术参数会审表

| 设备名称 | 实时荧光定量PCR仪 |
| --- | --- |
| 预算金额 | 42万元人民币 | 设备数量 | 1台 |
| (国产 (进口 |
| 设备功能要求 |
| 可用于核酸定量、基因表达水平分析、基因突变检测、GMO检测及产物特异性分析等多种研究领域。三通道多重检测，具有同时多重检测能力。 |
| 软硬件配置清单 |
| 序号 | 描述 | 数量 |
| 1 | 实时定量PCR仪主机 | 1 |
| 2 | 控制分析软件 | 1 |
| 3 | 电脑 | 1 |
| 技术参数要求 |
| 序号 | 指标名称 | 技术参数 |
| 1 | 荧光通道数 | 三个检测荧光通道 |
| ★2 | 温度梯度 | 动态温度梯度，可以同时运行8个不同的温度 |
| 3 | 荧光标记 | 适用多种荧光标记，包括Taqman、Molecular Beacon、FRET探针及内参染料； |
| #4 | 激发检测方式 | 逐孔扫描式激发检测，无激发光密度差，无相邻孔背景信号干扰； |
| #5 | 激发光源 | 三个带有滤光片的LED； |
| #6 | 检测器 | 三个带有滤光片的光敏二极管 |
| 7 | 检测范围 | 激发/发射波长范围：450-730nm |
| 8 | 升降温速度 | 5℃/秒； |
| #9 | 反应体系 | 1-50µl |
| ★10 | 温控范围 | 0 -100℃ |
| 11 | 灵敏度 | 能检测人类基因组中单拷贝基因 |
| 12 | 动态范围 | 10个数量级 |
| ★13 | 温度准确性 | ≤±0.2℃ |
| 14 | 软件功能 | 软件功能： 1） 数据分析：标准曲线定量、溶解曲线分析、基因表达分析：结合多内参基因和各基因反应效 率的相对定量（ΔCq法）或均一化表达（ΔΔCq法）；数据分析选项包括柱形图、箱线图、点状图、 聚类图、散点图和火山图、t-检验和单因素方差（one-way ANOVA）统计学分析；可比较无限多 Cq值的多板数据基因表达分析、等位基因分析、终点法分析 2）图片导出：图片尺寸：任意；分辨率：72-600dpi；图片格式：jpg、png、bmp； 3）数据导出：多种格式导出指定数据、可导出到Microsoft Word、Excel或PowerPoint文件中； 自定义输出报告包含实验设置、数据图片和电子表格，可直接打印出来或存为PDF文档； |
| 售后服务要求 |
| 1 | 质保期 | 3年 |
| 2 | 备件库 | 西安有备件库 |
| 3 | 维修站 | 西安有维修点 |
| 4 | 收费标准 | 质保期外只收取维修配件成本费 |
| 5 | 培训支持 | 现场培训 |
| 6 | 维修响应 | 2小时内响应 |
| 7 | 到货时间 | 50个工作日内 |