设备技术参数会审表

| 设备名称 | 荧光显微镜及成像系统 |
| --- | --- |
| 预算金额 | 34万元人民币 | 设备数量 | 1套 |
| (国产 ☐进口 |
| 设备功能要求 |
| 用于生物组织切片、荧光标记标本等的显微观察，以及图像采集分析和研究 |
| 软硬件配置清单 |
| 序号 | 描述 | 数量 |
| 1 | 荧光显微镜主机 | 1台 |
| 2 | 无限远平场半复消色差荧光物镜 | 5只 |
| 3 | 6通道编码荧光转盘装置，内含三组荧光滤色块 | 1套 |
| 4 | 同品牌显微专用数码成像系统（配套同品牌图像分析处理软件） | 1台 |
| 5 | 成像接头 | 1个 |
| 6 | 配套台式计算机 | 1台 |
| 技术参数要求 |
| 序号 | 指标名称 | 技术参数 |
| ＃1 | 光学系统 | 无限远色差校正CCIS光学系统；多层宽带镀膜（绿色镀膜，投标产品正式印刷版彩页中要有照片以佐证）； |
| ＃2 | 目镜 | UC-WF10X，视场≥25mm。 |
| 3 | 目镜筒 | 三目铰链式（3档分光比100:0/20:80/0:100），上下旋转调节眼点高度差≥40mm。 |
| ★4 | 物镜转换器 | 5孔编码型转换器，自动记忆不同倍数物镜的观察亮度；带有DIC插槽。 |
| ★5 | 物镜 | 无限远平场半复消色差荧光物镜； 4X/N.A0.13/W.D17.3mm、 10X/N.A0.3/W.D11.7mm、 20X/N.A0.5/W.D2.2mm、 40X/N.A0.75/W.D0.7mm、 100X/N.A1.3/W.D0.1mm； |
| ＃6 | 载物台 | 双片夹，无突出尺条设计，尺寸≥220X170（mm），行程≥80X55（mm）；载物台可任意高度随时定位，并可解除。 |
| 7 | 阿贝聚光镜 | N.A1.25，中心可调。 |
| 8 | 调焦机构 | 行程范围≥29.5mm，粗调：17.7mm/转，微调：≤0.1mm/转（最小精度≤1μm）。 |
| ★9 | 柯勒照明系统 | 透射用12V100W卤素灯光源，灯室后置；照明亮度旋钮具有：可结合透射照明、反射荧光和亮度控制所需的所有功能；底座配有ECO环保节能开关、亮度显示用LED指示灯环（其中间集成了红外感应装置）、IL亮度恒定记忆开关。 |
| ★10 | 落射荧光系统 | 6通道编码荧光转盘，自动记忆荧光通道及各通道亮度；配置三组荧光滤色块：DAPI/Hoechst/AlexaFluor350、EGFP/FITC/Cy2/AlexaFluor488、TRITC/Cy3/TagRFP/AlexaFluor546，零像素漂移技术；采用LUMOS LED荧光光源，寿命≥20000小时，每组LED荧光光源可独立控制及组合使用，即开即用无需预热，无光毒性不会对荧光切片产生热损伤。 |
| 11 | 同品牌数码成像系统 | 采用SONY原装科研级2/3英寸彩色芯片，有效像素2448X2048，像素尺寸≥3.45μmX3.45μm，全像素下最大帧速≥68.3帧/秒，扫描模式Progressive，全局快门，USB3.1高速接口，曝光时间7us-2sec，灵敏度1146mV@1/30sec；双色LED状态指示灯；配套成像接头。 |
| 12 | 同品牌图像分析处理软件 | 该软件可配合荧光显微镜不同颜色下的图像采集，支持最多4个荧光通道拍照并对多个通道产生的数字图像进行融合叠加；实时添加动态比例尺并保存含有比例尺的图像；对选定区域进行各种处理：如灰度形态学、积分光密度统计等功能；可标注、导出各种测量结果：如直线、不规则多边形、角度、折线等；捕捉模块：捕捉静态图像，自动间隔时间捕捉图像，录像（以AVI文件类型保存）。 |
| 售后服务要求 |
| 1 | 质保期 | 叁年 |
| 2 | 备件库 | 西安有备件库 |
| 3 | 维修站 | 西安有维修站 |
| 4 | 收费标准 | 质保期外只收取配件成本费，上门维修终身免费 |
| 5 | 培训支持 | 现场培训 |
| 6 | 维修响应 | 2小时内响应，4小时内上门服务 |
| 7 | 到货时间 | 合同签定后30个工作日 |