## 尿液化学分析仪
“尿液化学分析仪”技术参数
预算： | 1万/台 | 类别：医疗设备+试剂
国别： | 国产 | 项目编号：2022-JKMTDY-W1223
设备技术参数要求
序号 | 指标名称 | 技术参数
1 | 测试项目 | 尿胆原（UBG）、胆红素（BIL）、酮体（KET）、血（BLD）、蛋白质（PRO）、微白蛋白（MALB）、亚硝酸盐（NIT）、白细胞（LEU）、 葡萄糖（GLU） 、比重（SG）、pH值（pH）、 维生素C（VC）
★2 | 设备类别 | 便携式（台式）
3 | 测试原理 | 采用光电比色法
4 | 测试速度 | ≥500条/小时
5 | 打印系统 | 内置式热敏打印机
6 | 自动功能 | 自动修正试纸非特异性、尿酸碱度、比重、颜色对测试结果的影响
7 | 异常值标记功能 | 具有
★8 | 售后 | 整机免费质保5年，相关软件免费升级，每年至少提供一次免费校准，并出具校准报告
试剂技术参数要求
序号 | 指标名称 | 技术要求
1 | 试剂名称 | 尿液分析试纸条
★2 | 检测项目 | 尿液分析检测
★3 | 试剂要求 | 3.1 试剂按人份报价（所有质控品、配套耗材等）
3.2 试剂、质控品保证≥3个月以上固定批号
★4 | 资质要求 | 产品必须获得药监局颁发的医疗器械注册证或备案证
★5 | 售后 | 1、免费调换临近效期试剂 2、试剂使用过程中出现效果不佳，需批量更换同数量试剂 3、随时安排技术人员进行现场指导 4、厂家要对每批次有严格质控，每品种均需提供质检报告
年使用量：0.5万

## 纯水系统
“纯水系统”技术参数
预算： | 20万元/台 | 类别：科研设备
国别： | 国产 | 项目编号：2022-JKMTDY-W1170
设备技术参数要求
序号 | 指标名称 | 技术参数
★1 | 二级纯水产水量 | ≥900L/小时
2 | 产水水质 | 符合国家实验室用水规格GB6682-2008一级标准
★3 | 电阻率 | ≥10MΩ.CM
#4 | 离子去除率 | ≥99.5%
#5 | 细菌、内毒素去除率 | ≥99.9%
★6 | 工艺要求 | 双级RO+EDI
7 | 一级反渗透设备脱盐率 | ≥95%
8 | 二级反渗透设备脱盐率 | ≥99%
9 | 预处理过滤器 | 具备定时自动清洗功能
10 | 反渗透主机 | 具备浓水回收、抗污染功能
11 | 控制系统 | 全自动控制同时具备手动控制系统
12 | 安全控制 | 具有安全密码
13 | 报警 | 实时监测，故障自动报警功能
#14 | 一键制水功能 | 触摸屏无法使用时，仍可启动制水，保障纯水供应。
#15 | 循环水装置 | 具备
★16 | 纯水箱 | 容量≥1T
★17 | 售后 | 整机质保≥3年，含混合树脂、反渗透膜等耗材免费更换