## 铅帘（下半身射线防护屏）
“铅帘（下半身射线防护屏）”技术参数表
项目编号：2022-JKMTDY-W1380 |  | 数量：1
国别：国产 |  | 预算总额（万元）：16
设备技术参数要求
序号 | 指标名称 | 技术参数
★1 | 适用机型 | 适用于西门子Biplane血管造影设备
2 | 尺寸和重量 | 一个基本单元件（71.5cm X 75cm;7.7kg) 一个下半身辐射防护枢轴旋转元件（77cm X 48cm;3.8kg) 两个可嵌入单元件：57cm X 34cm;2.4kg 27cm X 34cm;0.9kg 具体尺寸根据科室设备定制
★3 | 材料 | 防护材料分布均匀，正常使用铅当量不会衰减；0.5mm铅当量；适用于X射线管电压(30-120)KV;总过滤为(0.05-3.5之间)mmCu的X射线防护材料。
＃4 | 材质 | 床下帘金属连接部分采用优质铝型材加工而成，产品表面光滑，精度高，耐磨性好，产品整体美观大方，重量轻。
★5 | 面料 | 外部E-PTFE面料,表面防水处理,能够有效的阻挡液体渗透至内部造成防护材料的快速老化。
★6 | 结构 | 产品中间连接轴采用高性能不锈钢轴，连接处间隙配合合理，装机后旋转灵活自如;产品旋转时与床导杆整体平行，不下坠，不倾斜，为术者提供安全舒适的操作环境。
★7 | 性能标准 | 性能标准：符合GBZ/T 147-2002X射线防护材料衰减性能测定方法或者YY0292.1-1997医用诊断X射线辐射防护器具第一部分：材料衰减性能的测定。
★8 | 售后 | 整机免费质保2年