设备技术参数会审表

| 设备名称 | 倒置荧光显微镜 | 计划号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 预算金额 | 40万元人民币 | 设备数量 | 1套 |
| 经费来源 |  | □国产 (进口 |
| 设备功能要求 |
| 用途：普通活细胞观察及荧光标记的观察，可连接图像采集系统。 |
| 软硬件配置清单 |
| 序号 | 描述 | 数量 |
| 1 | 全电动倒置荧光显微镜 | 1套 |
| 2 | 高分辨率物镜 | 5个 |
| 3 | 长寿命荧光光源 | 1套 |
| 4 | 电动载物台 | 1套 |
| 技术参数要求 |
| 序号 | 指标名称 | 技术参数 |
| 1 | ★光学系统 | 无限远校正光学系统，齐焦距离≤50mm，需提供制造商官网可公开查询的齐焦距离链接或者提供制造商盖章的齐焦距离声明文件。 |
| 2 | 主机 | 研究级全电动倒置显微镜镜体，电动及控制系统可电动控制显微镜的主要功能，包括：电动载物台、电动聚焦、光源系统的电动控制、物镜的电动转换、聚光镜的电动控制、荧光激发块的电动转换和光路的电动转换。电动功能可通过遥控面板控制或者显微镜镜体上的按键控制；也可通过操作软件由电脑控制。 |
| 3 | 目镜 | 高眼点目镜，10×，视场直径：≥22mm |
| 4 | 物镜转换器 | 电动，≥6孔式物镜转换器 |
| 5 | 电动载物台 | XY精度≤0.1um，重复精度≤1um，电动载物台，既可以通过手柄操作，也可以通过软件联动操作控制。 |
| 6 | 电动聚焦 | Z轴最小调焦精度：≤10nm，行程≥10mm，物镜离开 / 回复按键和记忆回位按键，最大移动速度：≥3mm/秒。 |
| 7 | 电动长工作距离万能聚光镜 | 电动，≥7孔转盘，N.A.≥0.55，工作距离≥27mm。 |
| 8 | 成像光路 | ≥双层光路设计。 |
| 9 | #高分辨率物镜 | 1.25X或2X, NA≥ 0.04, 工作距离≥ 5mm 10X，NA≥0.40, 工作距离≥3.1mm 20X，NA≥0.80, 工作距离≥0.6mm 40X，NA≥0.95, 工作距离≥0.18mm 60X或63X油浸物镜，NA≥1.42, 工作距离≥0.15mm |
| 10 | DIC附件 | 配备全套DIC附件，全自动DIC调节，当改变物镜倍数时，该倍数DIC所需要的起偏器，检偏器，物镜棱镜，聚光镜自动转移到光路中。 |
| 11 | #反射荧光系统 | 单层≥8孔位电动滤色镜转盘盒，双层≥16孔位电动滤色镜转盘盒，内装光闸，防水结构。 |
| 12 | 荧光激发块 | 蓝色荧光：(Hoechst, DAPI) 绿色荧光：(FITC, Calcein, Alexa Fluor 488, GFP) 红色荧光：(Texas Red, Alexa Fluor 568) |
| 13 | 透射光源 | LED长寿命光源，寿命60000小时以上。 |
| 14 | #荧光光源 | ≥120W超长寿命金属卤化物灯光源，寿命2000小时以上，无需中心校准，电动光闸控制，≥七档调节光阑（100%、50%、25%、12%、6%、3%、0%），方便荧光强度调节，3m液体光纤连接，没有热效应。 |
| 售后服务要求 |
| 1 | 质保期 | 2年 |
| 2 | 备件库 | 国内有备件库 |
| 3 | 维修站 | 国内有备件库 |
| 4 | 收费标准 | 质保期外维修配件只收取成本费，免人工费 |
| 5 | 培训支持 | 现场培训 |
| 6 | 维修响应 | 4小时响应，8小时到达现场 |
| 7 | 到货时间 | 3个月 |