附件

设备技术参数

| 设备名称 | 全自动血库系统 |
| --- | --- |
| 预算金额 | 45.00万元 | 设备数量 | 1台 |
| 是否必须 进口 | □是 ☑否 | 是否免税 （进口设备填写） | □是☑否 |
| 设备功能要求 |
| 采用微柱凝胶法或凝集法全自动输血检测，检测项目包括血型鉴定，抗体筛查，抗体鉴定，交叉配血，直接抗人球蛋白试验等，内置智能软件能够实时保存数据，提供完整的个性化质量控制方案，提供统一的判读标准以及图片信息化保存方案，质控结果可追溯，耗材信息可追溯。 |
| 软硬件配置清单 |
| 序号 | 描述 | 数量 |
| 1 | 主机 | 1套 |
| 2 | 品牌电脑（5G内存） | 2套 |
| 3 | 配套软件 | 1套 |
| 4 | 通用激光黑白打印机 | 1台 |
| 5 | UPS（≥30min） | 1台 |
| 6 | 免疫孵育器 | 1台 |
| 7 | 血清离心机 | 1台 |
| 8 | 血型卡离心机 | 1台 |
| 9 | 定制试验台 | 1套 |
| 技术参数要求 |
| 序号 | 指标名称 | 技术参数 |
| 1 | 操作流程 | 全自动一体机，从样本输入,加样（试剂）到孵育、离心、判读等全过程仪器自动完成 |
| 2 | 主要用途 | ABO/RhD抗原检测，ABO反定型，Rh表型鉴定，抗体筛选，自动抗体鉴定，自动抗体效价，直接抗人球蛋白试验 |
| ★3 | 适用的检测卡要求 | ABO/RhD血型正反定型检测卡；ABO/RhD血型正定型检测卡；ABO Rh血型抗原检测卡；抗人球蛋白检测卡 |
| ★4 | 方法学 | 微柱凝胶法或凝集法 |
| 5 | 试剂卡质控 | 所有ABO/RhD血型卡有质控对照孔 |
| ★6 | 第三方试剂 | 有试剂开放模块，允许添加第三方试剂抗体和细胞 |
| #7 | 检测速度 | 每小时通量：360测试/小时（60张卡），血型检测：48样本/小时，抗体筛查：82样本/小时 |
| #8 | 标本位 | ≥60个样本（处理样本时可连续添加样本，无需停机） |
| 9 | 试剂位 | ≥12个试剂位 |
| 10 | 试剂卡容量 | ≥96卡 |
| 11 | 加样针 | 1个独立加样针 |
| 12 | 加样针清洗 | 携带污染滴度高于1:32000，避免交叉污染 |
| 13 | 液面检测 | 样本管，加样器，稀释液，试剂瓶，系统液，废液均具有液面检测功能，可以提醒操作人员及时准备，可以保护仪器，减少浪费 |
| #14 | 加样系统 | 1、智能温控系统，可保证细胞7天上机稳定性。 2、100%单独追踪ID-Card和细胞试剂，避免出错。 3、凝胶卡，试剂添加以及废液和洗涤液更换无需停机，样本连续进样，自动启动，无需人为干预。失针检测（检测Tip是否装载）、凝块检测。2、1个加样机械臂，2个独立编程加样通道；3、每个加样通道可单独使用、可以关闭故障通道。 |
| 15 | 急诊功能 | 随机插入，急诊标本优先 |
| 16 | 机械臂 | 1个抓卡机械臂 |
| 17 | 穿刺模块 | 可打孔血型卡，可进行单孔穿刺，用多少孔穿刺多少 |
| #18 | 孵育位 | ≥24个37℃孵育位 |
| 19 | 离心机 | 2个独立工作的离心机，24（12*2）个离心位 |
| 20 | 数据管理 | 1、质控图功能，可设置质控样本、便于更好地管控实验结果 2、对特殊结果和可疑样本结果进行标记，可对实验结果添加备注信息，使结果清晰可辨，降低误操作; 3、Access数据库，可与实验室信息管理系统（LIS/HIS）进行双向数据交换，自动将实验结果发送到管理系统中进行集中处理,以提高工作效率 |
| ★21 | 数据连接 | （LIS/HIS）进行双向数据交换，免费双向连接 |
| 22 | 操作系统及软件 | 1.基于window XP/7/8/10操作系统下的控制软件，图形界面，向导式操作； 2.实时运行图和同步界面刷新，直观掌握设备的运行进程。 3.模块化设计，可根据仪器硬件资源，动态灵活地优化工作流程； 4.可集成第三方仪器驱动软件，可与多种设备控制无缝连接，适合全实验室自动化(TLA)； 5.符合CFR 21Part 11电子记录和签名准则，保证软件安全性，确保数据一致性； 6.实现数据分析系统与数据库系统联接，进行数据上传、对比，可与HIS/LIS系统进行双向通讯； 7.支持全过程信息链建立，具有全过程控制(TPC)功能，每一步操作都可生成Trace文件，有利于数据溯源。 |
| ★23 | 软硬件配置清单 | 1、主机 1套 2、品牌电脑（5G内存） 2套 3、配套软件 1套 4、通用激光黑白打印机 1台 5、UPS（≥30min） 1台 6、免疫孵育器 1台 7、血清离心机 1台 8、血型卡离心机 1台 9、定制试验台 1套 |
| 配套耗材（试剂）参数要求 |
| 序号 | 检测项目 | 所需耗材（试剂）最高限价（元/人份） | 耗材年预估量 | 年使用金额（元） |
| 1 | ABO血型正/反定型和RHD血型检测卡 | 30 | 3000 | 90000 |
| 2 | ABO血型正定型和RHD血型复检卡 | 30 | 500 | 15000 |
| 3 | 低离子抗人球蛋白卡 | 48 | 500 | 24000 |
| 4 | 不规则抗体筛查用红细胞试剂盒 | 1.5 | 500 | 750 |
| 5 | 人ABO血型反定型用红细胞试剂盒 | 0.6 | 7200 | 4320 |
| 6 | 样本稀释液 | 1.6 | 1800 | 2880 |
| 5年耗材合计 | 5*136950元/年/台 |
| 售后服务要求（每一项都是“★”） |
| 1 | 质保期 | 整机质保≧5年（含穿刺针） |
| 2 | 备件库 | 厂家或供应商西安有备件库 |
| 3 | 维修站 | 厂家或供应商西安有维修站 |
| 4 | 收费标准 | 质保期后，专用配件折扣优惠政策 |
| 5 | 培训支持 | 现场操作培训，48小时故障无法修复提供备用机 |
| 6 | 维修响应 | 维修响应≤2小时，到场时间≤24小时 |
| 7 | 到货时间 | 合同签订后30天 |

说明: 功能要求、配置清单为必备要求，从功能角度提出；技术参数应体现设备档次要求，参数中区分“★”、“＃”参数，其中“★”参数为核心参数，为必须满足参数；“＃”参数为重要参数，在采购评审中分值较高。