设备技术参数会审表

| 设备名称 | 前列腺激光治疗机 |
| --- | --- |
| 预算金额 | 98.00万元整 | 设备数量 | 1 |
| 采购计划批次 |  |
| 经费来源 | 医疗成本 |
| 是否必须 进口 | (是 (否 | 是否免税 （进口设备填写） | (是 (否 |
| 设备功能要求 |
| 用于治疗良性前列腺增生、膀胱肿瘤、尿道口狭窄等泌尿外科手术 |
| 软硬件配置清单 |
| 序号 | 描述 | 数量 |
| 1 | 激光治疗机 | 1台 |
| 2 | 医用激光光纤 | 2根 |
| 3 | 滤光片 | 1片 |
| 4 | 脚踏开关 | 1套 |
| 5 | 激光操作手件 | 1套 |
| 6 | 防护眼镜 | 2付 |
| 技术参数要求 |
| 序号 | 指标名称 | 技术参数 |
| 1.1 | 激光类型 | 倍频的半导体泵浦的Nd:YAG激光 |
| 1.2 | 光束模式 | 多模 |
| 1.3 | 激光运行模式 | 间歇加载，连续运行 |
| ＃1.4 | 主波长 | 532nm±5nm |
| ＃1.5 | 功率 | ≥140W |
| 1.6 | 激光输出功率不稳定度 | ≤10% |
| 1.7 | 可见光透射比 | ≧30% |
| 1.8 | 瞄准光 | 红色、半导体激光 |
| 1.9 | 瞄准光波长 | （635±5）nm |
| 1.10 | 激光安全类型 | 4类 |
| 1.11 | 冷却方式 | 内循环水，无需外接冷却水 |
| ＃1.12 | 激光倍频器装置方式 | 密封式激光倍频器 |
| 1.14 | 断水保护 | 当冷却系统发生阻断故障时，激光电源应能自动切断 |
| 1.15 | 显示屏 | 电阻式触摸屏，含中文显示 |
| 1.16 | 脚踏开关防水级别 | IPX8 |
| 1.17 | 脚踏开关安全装置 | 防误触脚踏罩 |
| ＃2.1 | 光纤类型 | 至少两种类型，侧出光光纤和直出光光纤 |
| 2.2 | 光纤类型 | 侧出光光纤，用于软组织汽化 |
| ＃2.3 | 光纤类型 | 直出光光纤，用于软组织切割、剜除 |
| 2.4 | 光纤接口类型 | SMA-905国际标准光纤接头 |
| 2.5 | 光纤传输效率不稳定度 | ≤10% |
| 2.6 | 光纤传输效率 | ≥80% |
| 2.7 | 光纤抗拉强度 | ≥10N |
| 2.8 | 光纤发散角 | ≦0.44±0.10rad |
| 2.9 | 光纤端面出光角度 | ≦70°±20° |
| 2.10 | 光纤弯曲抗疲劳性 | 光纤在500mm最小弯曲工作半径条件下应能反复弯曲100次，弯曲抗疲劳试验后，光纤传输效率应不小于试验前的90%（提供证明材料） |
| 2.11 | 光纤总长度 | 300cm±30cm |
| 2.12 | 治疗部分长度 | 345mm±34mm |
| 2.13 | 侧出型光纤治疗头外径 | ＜2.1mm |
| ＃2.14 | 直出型光纤治疗头外径 | ＞1.0mm |
| 2.15 | 光纤环氧乙烷残留量 | ≤0.1mg/g |
| ★3 | 软硬件配置清单 | 激光治疗机 1台 医用激光光纤 2根 滤光片 1片 脚踏开关 1套 激光操作手件 1套 6、防护眼镜 2付 |
| 售后服务要求（每一项都是“★”） |
| 1 | 质保期 | 整机原厂质保≧3年 |
| 2 | 备件库 | 厂家或供应商西安有备件库 |
| 3 | 维修站 | 厂家或供应商西安有维修站 |
| 4 | 收费标准 | 质保期外免人工费，专用配件成本费供应 |
| 5 | 培训支持 | 厂家提供技术支持，提供系统培训 |
| 6 | 维修响应 | 维修响应≦2小时，到场时间≦24小时，48小时故障无法修复提供备用机 |
| 7 | 到货时间、地点 | 合同签订后45天内到医院指定位置 |

说明: 功能要求、配置清单为必备要求，从功能角度提出；技术参数应体现设备档次要求，参数中区分“★”、“＃”参数，其中“★”参数为核心参数，为必须满足参数；“＃”参数为重要参数，在采购评审中分值较高。