设备技术参数

| 设备名称 |  |  | 微波治疗仪 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算金额 |  |  | 43.00万元人民币 |  |  |  |  |  |  | 设备数量 |  | 1台 |
| 是否必须 进口 |  |  | □是 R否 |  |  |  |  | 是否免税 （进口设备填写） |  | □是 □否 |  |  |
| 设备功能要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实现实体肿瘤的消融、凝固治疗 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 软硬件配置清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 描述 |  |  |  |  | 数量 |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 主机 |  |  |  |  | 1 套 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 脚踏开关 |  |  |  |  | 1个 |  |  |  |  |  |
| 技术参数要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 指标名称 |  |  | 技术参数 |  |  |  |  |  |  |  |
| ★1 |  | 主机 |  |  | 双源、通过CFDA认证，符合国标为国家Ⅲ类以上注册产品 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | 工作频率 |  |  | 支持两个微波发射源，提供2450±50MHz |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  | 发射源 |  |  | 既能单源消融，也可双源同时消融 |  |  |  |  |  |  |  |
| ★1.3 |  | 工作端口 |  |  | 微波两个输出端，测温输入接口2个 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 |  | 匹配负载阻抗 |  |  | 50Ω |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 |  | 驻波比 |  |  | ≤3% |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 |  | 输出功率 |  |  | （0-120）W,连续可调，实际输出误差≤10% |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 |  | 额定输入功率 |  |  | ≤1200vA |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8 |  | 额定功率 |  |  | ≦120W |  |  |  |  |  |  |  |
| ★1.9 |  | 工作模式 |  |  | 连续、脉冲两种模式任选 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10 |  | 治疗时间 |  |  | （1-30）分钟，任意选择设置，治疗时间到，自动停止输出 |  |  |  |  |  |  |  |
| ★1.11 |  | 控温系统 |  |  | 智能冷却，消融针与正常组织接触面的温度＜45℃ |  |  |  |  |  |  |  |
| ★1.12 |  | 针杆温度监测 |  |  | 测温范围（10-45）℃，精准度±5℃，当温度超过设定值时设备停止输出 |  |  |  |  |  |  |  |
| ★1.13 |  | 旁开测温系统 |  |  | 测温范围（20-99.9）℃，精准度±5℃，可支持三路测温，当温度超过设定值时设备停止输出 |  |  |  |  |  |  |  |
| #1.14 |  | 超温保护系统 |  |  | 不少于两种超温保护措施 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.14.1 |  | 针杆测温超温保护系统 |  |  | 温控范围（10-45）℃，温控误差≤3% |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.14.2 |  | 旁开测温超温保护系统 |  |  | 温控范围35-99.9℃，温控误差≤3%，当温度超过设定值时设备停止输出 |  |  |  |  |  |  |  |
| #1.15 |  | 安全检测系统 |  |  | 仪器自带对消融针发射状态的测试系统，穿刺前进行测试 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.16 |  | 显示方式 |  |  | 液晶屏显示 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.17 |  | 安全保护措施 |  |  | 治疗时当输出功率超出治疗预置值，仪器自动切断微波输出 |  |  |  |  |  |  |  |
| ★1.18 |  | 开关控制 |  |  | 至少提供包含脚踏开关和手动开关的两种控制模式 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.19 |  | 对电击的防护类别 |  |  | Ⅰ类 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.20 |  | 工作环境 |  |  | 温度5-40℃，湿度≤85% |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.21 |  | 整机防泄漏 |  |  | 符合国家标准 无用微波辐射＜10mw/cm2，仪器外壳泄漏＜10mw/cm2， |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 循环水泵 |  |  | 蠕动式水泵 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | 水循环流速 |  |  | ≥（80—120）毫升/分钟 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 |  | 水泵转速 |  |  | ≥100转 |  |  |  |  |  |  |  |
| #3 |  | 磁兼容 |  |  | 可在磁共振下工作并能进行边消融边扫面 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 消融治疗仪监测软件 |  |  | 能够采集仪器所有工作参数、状态，并在相应窗口中显示，也可以通过软件控制仪器工作状态、设置参数，并实时提示仪器工作状态，出现故障报警 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 具有病历管理系统 |  |  | 能够新建、查询、保存、打印患者信息支持导出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 患者温度曲线管理 |  |  | 能够保存、编辑、支持每一时刻温度查询，原始数据导出到EXCEL中以做数据分析 |  |  |  |  |  |  |  |
| #7 |  | 工作站 |  |  | 显示器≧19吋，配有TPS计划系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| ★8 |  | 软硬件配置清单 |  |  | - 主机 1套 - 脚踏开关 1个 |  |  |  |  |  |  |  |
| 配套耗材（试剂）参数要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检测项目 |  |  |  |  | 所需耗材（试剂）最高限价（元/人份） |  |  | 耗材年预估量 |  | 年使用金额（元） |  |
| 1 | 一次性消融针 |  |  |  |  | 11000 |  |  | 70 |  | 770000元/台/年 |  |
| 5年耗材合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5*770000元/台/年 |  |
| 售后服务要求（每一项都是“★”） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 质保期 |  |  | 整机原厂质保≧5年 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 备件库 |  |  | 厂家或供应商西安有备件库 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 维修站 |  |  | 厂家或供应商西安有维修站 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 收费标准 |  |  | 质保期外免人工费，专用配件成本费供应 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 培训支持 |  |  | 厂家提供技术支持，提供系统培训，48小时故障无法修复提供备用机 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 维修响应 |  |  | 响应时间≤2小时，到达现场时间≤12小时 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 到货时间 |  |  | 合同签订后20天 |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明: 功能要求、配置清单为必备要求，从功能角度提出；技术参数应体现设备档次要求，参数中区分“★”、“＃”参数，其中“★”参数为核心参数，为必须满足参数；“＃”参数为重要参数，在采购评审中分值较高。