设备技术参数

| 设备名称 | 微波治疗仪 |
| --- | --- |
| 预算金额 | 43.00万元人民币 | 设备数量 | 1台 |
| 是否必须 进口 | □是 (否 | 是否免税 （进口设备填写） | □是 □否 |
| 设备功能要求 |
| 实现实体肿瘤的消融、凝固治疗 |
| 软硬件配置清单 |
| 序号 | 描述 | 数量 |
| 1 | 主机 | 1 套 |
| 2 | 脚踏开关 | 1个 |
| 技术参数要求 |
| 序号 | 指标名称 | 技术参数 |
| ★1 | 主机 | 双源、通过CFDA认证，符合国标为国家Ⅲ类以上注册产品 |
| 1.1 | 工作频率 | 支持两个微波发射源，提供2450±50MHz |
| 1.2 | 发射源 | 既能单源消融，也可双源同时消融 |
| ★1.3 | 工作端口 | 微波两个输出端，测温输入接口2个 |
| 1.4 | 匹配负载阻抗 | 50Ω |
| 1.5 | 驻波比 | ≤3% |
| 1.6 | 输出功率 | （0-120）W,连续可调，实际输出误差≤10% |
| 1.7 | 额定输入功率 | ≤1200vA |
| 1.8 | 额定功率 | ≦120W |
| ★1.9 | 工作模式 | 连续、脉冲两种模式任选 |
| 1.10 | 治疗时间 | （1-30）分钟，任意选择设置，治疗时间到，自动停止输出 |
| ★1.11 | 控温系统 | 智能冷却，消融针与正常组织接触面的温度＜45℃ |
| ★1.12 | 针杆温度监测 | 测温范围（10-45）℃，精准度±5℃，当温度超过设定值时设备停止输出 |
| ★1.13 | 旁开测温系统 | 测温范围（20-99.9）℃，精准度±5℃，可支持三路测温，当温度超过设定值时设备停止输出 |
| #1.14 | 超温保护系统 | 不少于两种超温保护措施 |
| 1.14.1 | 针杆测温超温保护系统 | 温控范围（10-45）℃，温控误差≤3% |
| 1.14.2 | 旁开测温超温保护系统 | 温控范围35-99.9℃，温控误差≤3%，当温度超过设定值时设备停止输出 |
| #1.15 | 安全检测系统 | 仪器自带对消融针发射状态的测试系统，穿刺前进行测试 |
| 1.16 | 显示方式 | 液晶屏显示 |
| 1.17 | 安全保护措施 | 治疗时当输出功率超出治疗预置值，仪器自动切断微波输出 |
| ★1.18 | 开关控制 | 至少提供包含脚踏开关和手动开关的两种控制模式 |
| 1.19 | 对电击的防护类别 | Ⅰ类 |
| 1.20 | 工作环境 | 温度5-40℃，湿度≤85% |
| 1.21 | 整机防泄漏 | 符合国家标准 无用微波辐射＜10mw/cm2，仪器外壳泄漏＜10mw/cm2， |
| 2 | 循环水泵 | 蠕动式水泵 |
| 2.1 | 水循环流速 | ≥（80—120）毫升/分钟 |
| 2.2 | 水泵转速 | ≥100转 |
| #3 | 磁兼容 | 可在磁共振下工作并能进行边消融边扫面 |
| 4 | 消融治疗仪监测软件 | 能够采集仪器所有工作参数、状态，并在相应窗口中显示，也可以通过软件控制仪器工作状态、设置参数，并实时提示仪器工作状态，出现故障报警 |
| 5 | 具有病历管理系统 | 能够新建、查询、保存、打印患者信息支持导出 |
| 6 | 患者温度曲线管理 | 能够保存、编辑、支持每一时刻温度查询，原始数据导出到EXCEL中以做数据分析 |
| #7 | 工作站 | 显示器≧19吋，配有TPS计划系统 |
| ★8 | 软硬件配置清单 | 主机 1套 脚踏开关 1个 |
| 配套耗材（试剂）参数要求 |
| 序号 | 检测项目 | 所需耗材（试剂）最高限价（元/人份） | 耗材年预估量 | 年使用金额（元） |
| 1 | 一次性消融针 | 11000 | 70 | 770000元/台/年 |
| 5年耗材合计 | 5*770000元/台/年 |
| 售后服务要求（每一项都是“★”） |
| 1 | 质保期 | 整机原厂质保≧5年 |
| 2 | 备件库 | 厂家或供应商西安有备件库 |
| 3 | 维修站 | 厂家或供应商西安有维修站 |
| 4 | 收费标准 | 质保期外免人工费，专用配件成本费供应 |
| 5 | 培训支持 | 厂家提供技术支持，提供系统培训，48小时故障无法修复提供备用机 |
| 6 | 维修响应 | 响应时间≤2小时，到达现场时间≤12小时 |
| 7 | 到货时间 | 合同签订后20天 |

说明: 功能要求、配置清单为必备要求，从功能角度提出；技术参数应体现设备档次要求，参数中区分“★”、“＃”参数，其中“★”参数为核心参数，为必须满足参数；“＃”参数为重要参数，在采购评审中分值较高。