## 1新品引进公开征集公示版
附件1
医院部分医用耗材新品引入清单
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 产品性能要求
1 | HC2023-0001 | 动态心电电极 | 1、用于动态心电图检查，偏心式设计，防拖拽，抗干扰、保证信号、防伪影； 2、高效传导性液态导电胶； 3、双层粘胶，具有快速固定和长时间粘贴的双重功能。
2 | HC2023-0002 | 胶原蛋白海绵 | 用于创面保护、快速止血、加快软组织愈合、预防感染、FGG术后供区保护、位点保存或GBR术后预防生物膜暴露的胶原蛋白海绵类产品。 1、愈合后无色差无瘢痕； 2、降解周期2～4周； 3、操作便利快捷，不易粘附器械。
3 | HC2023-0003 | 可吸收颅颌面接骨板系统 | 可吸收材料，应用于儿童和成人，加热后精确塑形，实现与骨的解剖外形贴合。不限制儿童骨生长，解决患者对金属异物感和温度敏感的担忧，无需二次手术取出。
4 | HC2023-0004 | 等离子射频汽化系统（电极） | 用于颞颌关节锚固的内窥镜手术中，进行软组织切割、消融、切除和凝固，并实现血管止血。 1、电极适用于颞颌小关节部位，电极直径：2.0～2.5mm； 2、电极带有手控手柄，利于术中操作。
5 | HC2023-0005 | 一次性使用负压引流护创材料 | 疏水性材料，可有效清除创面坏死组织与渗出物，适用于各种皮肤及软组织创面。 1、泡沫的孔隙密度12～28PPI； 2、CE认证或ISO13485认证。
6 | HC2023-0006 | 埋线针 | 1、用于穴位穿刺埋线； 2、结构组成：衬芯、衬芯座、针管（带刻度）、针座、保护套； 3、针管直径：0.5～1.6mm； 4、针长：25～150mm。
7 | HC2023-0007 | 针灸铜柄针 | 由针柄和针体组成。 1、用于人体体表穴位侵入式刺激； 2、针直径：0.25～0.40mm； 3、针长：25～75mm。
8 | HC2023-0008 | 耳穴穴位贴 | 通过外力刺激耳部穴位，达到调治疾病的目的。 药物成分：王不留行籽。
9 | HC2023-0009 | 一次性口腔麻醉导管 | 1、一体式带针手柄，用于无痛麻醉仪，可实现旋转进针，保证注射的精准； 2、针头直径有0.3～0.5mm，适合口腔局部麻醉术式； 3、导管连接口为机翼设计。
10 | HC2023-0010 | 双极电凝镊 | 镊尖合金材质、不粘、无烟，细度0.1～1.2mm可选；双侧镊尖高度闭合，捏合力在0.5～6N；连接线使用国际通用插头，有防触电保护安全功能。
11 | HC2023-0011 | 不锈钢结扎丝 | 由抗氧化不锈钢合金制作而成，有良好的抗拉强度与反复弯曲性能、扭曲性能，表面有良好的耐腐蚀性能，结扎丝在口腔正颌手术中起结扎和固定作用。型号：0.2～1.2mm。
12 | HC2023-0012 | 口腔修复聚醚醚酮材料 | 植入级、医疗级聚醚醚酮，用于切削制作口腔冠、桥体、支架等。 形状：圆盘状，直径：98mm～100mm，厚度 ：16mm～25mm。
13 | HC2023-0013 | 一次性使用无菌吸唾管 | 一种适用于口腔门诊治疗椅位接口的吸唾管，医用级PVC材质，能够完成口内狭小术区的唾液和血液的清理。产品总长：160～180mm；管体外径：6.0～7.0mm；尖端≤0.5mm。
14 | HC2023-0014 | 口腔专用3D打印材料-模型树脂材料 | 医用3D模型树脂材料。光照固化前液体流动性好，不结块，粘度350-450cps。光照固化后，材料弯曲强度大于50Mpa，拉伸强度大于40Mpa，热变形温度大于60℃。
15 | HC2023-0015 | 个性化基台 | 个性化基台材质符合GB/T13810要求，基台的接口部分固定，基台修复部分经 CAD/CAM加工而成，个性化的设计可较好地恢复患者口腔局部形态。要求其能稳定地连接种植体和牙冠，达到恢复患者口腔功能以及美观的效果。
16 | HC2023-0016 | 三维打印金属支架和底冠 | 使用三维打印技术制作的金属支架和底冠，具有良好的生物安全性，打印表面粗糙度R值≤20μm。金属边缘与工作模型之间密合，牙科探针划过时，应无障碍感。
17 | HC2023-0017 | 医用多肽口腔敷料 | 1、适用于口腔溃疡、口腔炎症、义齿或手术造成的疼痛及创面的辅助治疗，能够直接粘附在口腔内受损粘膜或创口处； 2、微生物限度：每1g敷料需氧菌总数不超过100cfu； 3、每1g敷料霉菌和酵母菌的总数不得超过10cfu； 4、产品PH值：4.0～8.0; 常温即可保存。
18 | HC2023-0018 | 口腔修复膜 | 1、适用于口腔软组织浅层缺损后的覆盖修复，可暴露在口腔环境中使用； 2、材料为动物源材料，材料可降解； 3、具有抗细菌感染能力； 4、操作简便、贴合性强、不翘边。
19 | HC2023-0019 | 种植数字化印模配件 | 1、适用于种植牙修复时数字化模型制取及义齿设计制作过程，包含数字化扫描杆、数字化替代体、个性化匹配式基台及螺钉； 2、为保证印模制取的精确度，修复配件为种植体系统原厂或原厂授权专利代加工产品； 3、材质由不锈钢材料、钛合金材料、乙烯棒材料制成； 4、扫描数据可与数字化软件端对接，实现数字化印模制取、义齿设计及制作过程。
20 | HC2023-0020 | 穿刺针 | 1、用于细胞学穿刺，与全自动活检枪配合使用； 2、针尖具有超声反射区增强效应，更利于穿刺位置的确认； 3、18G、20G穿刺针，长度≤100mm； 4、支架有不同颜色，方便医生识别各种规格； 5、针体上有刻度方便医生判断进针深度； 6、穿刺针为304不锈钢材质。
21 | HC2023-0021 | 一次性使用活检针 | 1、用于组织学活检，由护套、针座、内针座、针管、内针杆组成； 2、针尖刃口应锋利，不能有可见的勾头、平头、毛刺等缺陷； 3、外针管釆用斜刃口针尖；其随同外针管穿刺的内针杆应不突出于外针管的刃口斜面； 4、活检针的针尖外应配有保护针尖的护套，护套不应自然脱落。 5、产品应无菌且环氧乙烷残留量≤10μg/g。
22 | HC2023-0022 | 一次性止血夹 | 用于外科手术的血管临时阻断，有动静脉之分，适用于0.1～5mm管径的动脉、静脉血管，一次性使用，无菌包装，多种规格型号满足不同管径血管。
23 | HC2023-0023 | 护创敷料 | 喷雾剂，可用于体表创面，也可用于口腔，控感染，抑制瘢痕形成，止血，修复受损细胞。
24 | HC2023-0024 | 牙科种植导板 | 对接市面上绝大多数种植体导板设计软件，利用其种植体原厂数据术前设计种植体植入方案，对于牙列缺损和牙列缺失患者出示手术方案并制作外科引导导板辅助种植手术。
25 | HC2023-0025 | 胶原质 | 胶原质是一种块状的骨填充材料，由无机松质骨和胶原组合而成。用于充填牙槽骨骨缺损区，其中含有的胶原成分可促进上皮组织恢复，利于伤口愈合。
26 | HC2023-0026 | 胶原瓣 | 胶原瓣原材料来源于动物胶原，结构由胶原蛋白紧密的致密结构和厚且多孔的胶原蛋白海绵支架组成，可以在开放愈合环境下保护伤口，并可以使组织附着并形成血凝块，为伤口愈合创造条件，可用于种植术区角化黏膜不足患者的软组织增量治疗。
27 | HC2023-0027 | 全瓷乳牙预成冠及试戴牙冠 | 用于修复儿童乳牙破损或龋坏，恢复牙齿解剖外形和咀嚼功能形态。主要由氧化锆加工而成。色号可选。试戴冠与全瓷乳牙预成冠具有完全一致的形状，每个牙位有不同的尺寸可选。
28 | HC2023-0028 | 牙槽骨塑形器 | 1、可以精确控制牙齿位置； 2、佩戴方便，无不适感； 3、外形美观，佩戴时不易察觉； 4、具有排齐整平牙列，纠正反合，远移直立磨牙，扩大牙弓的功能。